## Kalibratiemetingen
90 | 92 | 92 | 92 |  |  | 89 | 77 |  | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
|  |  |  | waarden buiten avg + 0,5stddev worden gemarkeerd | [8 empty] | 142g afwegen voor gehaka
Sample nummer | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Error | Voorspelling | Gehaka humidity | Gehaka temp | Complete | Gebruikte meter | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra
8703 | 21629 | 6274 | 30 | 2.8184 | 14.9816 | 17.8 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8705 | 21696 | 5635 | 31 | 0.50315 | 14.0969 | 14.6 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8667 | 21709 | 4577 | 31 | 1.068 | 12.632 | 13.7 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8708 | 21719 | 3728 | 31 | 0.54344 | 11.4566 | 12 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8717 | 21686 | 5617 | 33 | 0.52807 | 14.0719 | 14.6 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
| 21647 | 5908 | 33 | 1.6252 | 14.4748 | 16.1 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
| 21646 | 5081 | 32 | 0.57018 | 13.3298 | 13.9 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8723 | 21682 | 3935 | 33 | 0.25684 | 11.7432 | 12 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8649 | 21538 | 5546 | 31 | 0.82637 | 13.9736 | 14.8 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8647 | 21548 | 5379 | 31 | -0.042413 | 13.7424 | 13.7 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
123 | 21572 | 4834 | 31 | -0.88785 | 12.9878 | 12.1 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | niet gemeten met gehaka
121 | 21521 | 5908 | 31 | 0.62517 | 14.4748 | 15.1 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | eerste volledig juiste
8892 | 22250 | 3614 | 25 | -0.098727 | 11.2987 | 11.2 | 31.3 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
175 | 22353 | 3713 | 26 | -0.2358 | 11.4358 | 11.2 | 31.3 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
212 | 22372 | 4436 | 26 | 2.0632 | 12.4368 | 14.5 | 31.5 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
173 | 22366 | 1680 | 26 | 1.1789 | 8.6211 | 9.8 | 31.4 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
174 | 22367 | 3546 | 26 | -0.20458 | 11.2046 | 11 | 31.3 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
8894 | 22306 | 5720 | 26 | -0.41454 | 14.2145 | 13.8 | 31.8 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
8895 | 22306 | 4329 | 26 | -0.48866 | 12.2887 | 11.8 | 31.7 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
8840 | 22203 | 3097 | 25 | 0.21707 | 10.5829 | 10.8 | 31.6 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8850 | 22217 | 5232 | 25 | -0.13889 | 13.5389 | 13.4 | 31.4 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8852 | 22215 | 2723 | 25 | 0.73488 | 10.0651 | 10.8 | 31.5 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8851 | 22216 | 3339 | 26 | -0.11798 | 10.918 | 10.8 | 31.5 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8858 | 22212 | 3076 | 26 | 0.24615 | 10.5539 | 10.8 | 31.6 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
9200 | 21798 | 5479 | 29 | 0.21913 | 13.8809 | 14.1 | 28.7 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig | vanaf hier 3,0-4
9201 | 21874 | 5222 | 29 | 0.17496 | 13.525 | 13.7 | 29 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9199 | 21900 | 4905 | 29 | 0.013852 | 13.0861 | 13.1 | 28.5 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
[6 empty] | 14.3 | 28.5 | 0 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9192 | 21962 | 4857 | 30 | -0.41969 | 13.0197 | 12.6 | 28.1 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9165 | 21987 | 4007 | 30 | -0.042845 | 11.8428 | 11.8 | 27.8 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9162 | 22004 | 5068 | 30 | -0.21183 | 13.3118 | 13.1 | 27.5 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9163 | 22009 | 5386 | 30 | -0.6521 | 13.7521 | 13.1 | 27.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9164 | 22016 | 5589 | 30 | -0.13316 | 14.0332 | 13.9 | 27.5 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
195 | 22050 | 4876 | 30 | -0.246 | 13.046 | 12.8 | 27.5 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
8932 | 21987 | 3899 | 30 | -0.29332 | 11.6933 | 11.4 | 27.7 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9161 | 21945 | 5294 | 30 | 0.27527 | 13.6247 | 13.9 | 28.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9172 | 22050 | 4076 | 30 | -0.33838 | 11.9384 | 11.6 | 28.5 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9205 | 22005 | 5007 | 30 |  | 13.2274 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig | net genoeg bonen
9174 | 22055 | 4731 | 30 | -0.14524 | 12.8452 | 12.7 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9204 | 22002 | 5010 | 30 |  | 13.2315 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9175 | 21986 | 4788 | 30 | -0.32416 | 12.9242 | 12.6 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9176 | 22032 | 4985 | 30 | 0.40309 | 13.1969 | 13.6 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9173 | 22053 | 4590 | 30 | -0.15002 | 12.65 | 12.5 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9171 | 22067 | 4106 | 30 | 0.020087 | 11.9799 | 12 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9166 | 22057 | 3902 | 30 | -0.09747 | 11.6975 | 11.6 | 28.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9203 | 22041 | 5646 | 30 | 0.38792 | 14.1121 | 14.5 | 28.8 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9188 | 22015 | 4844 | 30 | -0.10169 | 13.0017 | 12.9 | 28.8 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9204 | 22008 | 5110 | 30 | -0.46998 | 13.37 | 12.9 | 28.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9205 | 22034 | 4960 | 30 | -0.6623 | 13.1623 | 12.5 | 28.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig | net genoeg bonen
9183 | 21750 | 5283 | 29 | 0.3905 | 13.6095 | 14 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9185 | 21809 | 5348 | 30 | 0.20051 | 13.6995 | 13.9 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9186 | 21859 | 5216 | 30 | -0.31674 | 13.5167 | 13.2 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9189 | 21884 | 5427 | 30 | -0.50887 | 13.8089 | 13.3 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig
9177 | 21892 | 4691 | 30 | -0.78986 | 12.7899 | 12 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond
189 | 21929 | 5522 | 30 | -0.6404 | 13.9404 | 13.3 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond
9178 | 21922 | 5260 | 30 | -0.37765 | 13.5777 | 13.2 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond
9179 | 21923 | 5089 | 30 | -0.5409 | 13.3409 | 12.8 | 28.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond
9180 | 21965 | 4814 | 30 | 0.23984 | 12.9602 | 13.2 | 28.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond
9182 | 21875 | 5037 | 30 | -0.26891 | 13.2689 | 13 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond
199 | 21665 | 4731 | 30 | -0.54524 | 12.8452 | 12.3 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
203 | 21799 | 5212 | 30 | -0.5112 | 13.5112 | 13 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
9238 | 21841 | 5180 | 30 | -0.56689 | 13.4669 | 12.9 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
9177 | 21816 | 4255 | 30 | -0.48621 | 12.1862 | 11.7 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
9189 | 21815 | 5477 | 30 | -0.3781 | 13.8781 | 13.5 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond | lege cycli niet zeker
9186 | 21824 | 5282 | 31 | -0.10811 | 13.6081 | 13.5 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond | overvol gedaan
9216 | 21799 | 5525 | 31 | 0.45545 | 13.9446 | 14.4 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
9214 | 21779 | 4643 | 31 | -0.8234 | 12.7234 | 11.9 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
9211 | 21818 | 3469 | 31 | -0.19797 | 11.098 | 10.9 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
9212 | 21815 | 5365 | 31 | -0.42303 | 13.723 | 13.3 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
9210 | 21820 | 3842 | 31 | -0.2144 | 11.6144 | 11.4 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
9209 | 21834 | 5114 | 31 | -0.17551 | 13.3755 | 13.2 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
215 | 21840 | 5420 | 30 | 0.10082 | 13.7992 | 13.9 | 31 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond
210 | 21490 | 4795 | 30 | -0.23385 | 12.9339 | 12.7 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend
214 | 21573 | 4823 | 30 |  | 12.9726 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend | te weinig bonen voor gehaka
216 | 21594 | 4628 | 30 | -0.40263 | 12.7026 | 12.3 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend
215 | 21625 | 5260 | 30 | -0.077654 | 13.5777 | 13.5 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend
211 | 21633 | 4844 | 30 |  | 13.0017 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend | te weinig bonen voor gehaka
212 | 21658 | 3045 | 30 | 0.48907 | 10.5109 | 11 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend
217 | 21646 | 4323 | 30 | -0.48036 | 12.2804 | 11.8 | 29.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend
9285 | 21626 | 4994 | 30 | -0.30937 | 13.2094 | 12.9 | 30 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend
9288 | 21536 | 3347 | 30 | 0.17094 | 10.9291 | 11.1 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend
9289 | 21574 | 2721 | 30 | 0.53765 | 10.0623 | 10.6 | 31 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend
9269 | 21597 | 4369 | 30 | -0.044043 | 12.344 | 12.3 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag
9267 | 21639 | 5078 | 30 | 0.17433 | 13.3257 | 13.5 | 30 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag
9267 | 21674 | 5183 | 30 | 0.12895 | 13.471 | 13.6 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag | meting meerdere keren uitgevoerd
9267 | 21666 | 5123 | 30 | 0.21203 | 13.388 | 13.6 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag | onmiddellijk na elkaar
9261 | 21671 | 4657 | 30 | -0.24279 | 12.7428 | 12.5 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag
9262 | 21655 | 4885 | 30 | -0.45846 | 13.0585 | 12.6 | 29.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag
9265 | 21655 | 3995 | 30 | -0.32623 | 11.8262 | 11.5 | 29.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag
9266 | 21663 | 4108 | 30 | -0.38268 | 11.9827 | 11.6 | 30 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag
9327 | 21484 | 4878 | 30 | 0.25123 | 13.0488 | 13.3 | 30.4 | 1
9326 | 21602 | 4673 | 30 | -0.46494 | 12.7649 | 12.3 | 30.4 | 1
9323 | 21617 | 4147 | 30 | -0.43668 | 12.0367 | 11.6 | 30.4 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Pivot Table_Kalibratiemetingen_
Filter
Hoogte (m) | Sample nummer | Gehaka humidity | Gehaka temp | Gebruikte meter | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Plaats | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | extra | weer
729 | [71 empty] | (empty) | [6 empty] | Total Result
121 | 123 | 173 | 174 | 175 | 189 | 195 | 199 | 203 | 212 | 215 | 8647 | 8649 | 8667 | 8703 | 8705 | 8708 | 8717 | 8723 | 8840 | 8850 | 8851 | 8852 | 8858 | 8892 | 8894 | 8895 | 8932 | 9161 | 9162 | 9163 | 9164 | 9165 | 9166 | 9171 | 9172 | 9173 | 9174 | 9175 | 9176 | 9177 |  | 9178 | 9179 | 9180 | 9182 | 9183 | 9185 | 9186 |  | 9188 | 9189 |  | 9192 | 9199 | 9200 | 9201 | 9203 | 9204 |  | 9205 |  | 9209 | 9210 | 9211 | 9212 | 9214 | 9216 | 9238 | (empty) |  |  | 210 | 211 | 212 | 214 | 215 | 216 | 217
15.1 | 12.1 | 9.8 | 11 | 11.2 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 13 | 14.5 | 13.9 | 13.7 | 14.8 | 13.7 | 17.8 | 14.6 | 12 | 14.6 | 12 | 10.8 | 13.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 13.8 | 11.8 | 11.4 | 13.9 | 13.1 | 13.1 | 13.9 | 11.8 | 11.6 | 12 | 11.6 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 13.6 | 11.7 | 12 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 13 | 14 | 13.9 | 13.2 | 13.5 | 12.9 | 13.3 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 13.7 | 14.5 | 12.9 | (empty) | 12.5 | (empty) | 13.2 | 11.4 | 10.9 | 13.3 | 11.9 | 14.4 | 12.9 | 13.9 | 14.3 | 16.1 | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | 11.8
(empty) | (empty) | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 28.3 | 27.5 | 30.3 | 30.3 | 31.5 | 31 | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.3 | 31.8 | 31.7 | 27.7 | 28.1 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 30.4 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 30.3 | 28.8 | 28.4 | 30.4 | 28.1 | 28.5 | 28.7 | 29 | 28.8 | 28.9 | (empty) | 28.9 | (empty) | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | (empty) | 28.5 | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | 29.3
(empty) | (empty) | 3.0-2 | 3.0-2 | 3.0-2 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-2 | 3.0-4 | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | 3.0-2 | 3.0-2 | 3.0-2 | 3.0-2 | 3.0-2 | 3.0-2 | 3.0-2 | 3.0-2 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3,0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3,0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3,0-4 | 3,0-4 | 3,0-4 | 3,0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | 3.0-4 | (empty) | 3,0-4 | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty)
21521 | 21572 | 22366 | 22367 | 22353 | 21929 | 22050 | 21665 | 21799 | 22372 | 21840 | 21548 | 21538 | 21709 | 21629 | 21696 | 21719 | 21686 | 21682 | 22203 | 22217 | 22216 | 22215 | 22212 | 22250 | 22306 | 22306 | 21987 | 21945 | 22004 | 22009 | 22016 | 21987 | 22057 | 22067 | 22050 | 22053 | 22055 | 21986 | 22032 | 21816 | 21892 | 21922 | 21923 | 21965 | 21875 | 21750 | 21809 | 21859 | 21824 | 22015 | 21884 | 21815 | 21962 | 21900 | 21798 | 21874 | 22041 | 22008 | 22002 | 22034 | 22005 | 21834 | 21820 | 21818 | 21815 | 21779 | 21799 | 21841 | 21646 | (empty) | 21647 | 21490 | 21633 | 21658 | 21573 | 21625 | 21594 | 21646
5908 | 4834 | 1680 | 3546 | 3713 | 5522 | 4876 | 4731 | 5212 | 4436 | 5420 | 5379 | 5546 | 4577 | 6274 | 5635 | 3728 | 5617 | 3935 | 3097 | 5232 | 3339 | 2723 | 3076 | 3614 | 5720 | 4329 | 3899 | 5294 | 5068 | 5386 | 5589 | 4007 | 3902 | 4106 | 4076 | 4590 | 4731 | 4788 | 4985 | 4255 | 4691 | 5260 | 5089 | 4814 | 5037 | 5283 | 5348 | 5216 | 5282 | 4844 | 5427 | 5477 | 4857 | 4905 | 5479 | 5222 | 5646 | 5110 | 5010 | 4960 | 5007 | 5114 | 3842 | 3469 | 5365 | 4643 | 5525 | 5180 | 5081 | (empty) | 5908 | 4795 | 4844 | 3045 | 4823 | 5260 | 4628 | 4323
31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | (empty) | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | Jaén | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty)
nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty)
oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | oro | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty)
2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-05 | 2016-07-13 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-06-30 | 2016-07-11 | 2016-06-30 | 13/07/2016 | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty)
eerste volledig juiste | niet gemeten met gehaka | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | niet gemeten met gehaka | niet gemeten met gehaka | niet gemeten met gehaka | niet gemeten met gehaka | niet gemeten met gehaka | niet gemeten met gehaka | niet gemeten met gehaka | niet gemeten met gehaka | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | overvol gedaan | (empty) | (empty) | lege cycli niet zeker | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | net genoeg bonen | net genoeg bonen | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | niet gemeten met gehaka | (empty) | niet gemeten met gehaka | (empty) | net genoeg bonen | (empty) | net genoeg bonen | (empty) | (empty) | (empty)
avond | avond | zonnig | zonnig | zonnig | avond | zonnig | avond | avond | zonnig | avond | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | avond | avond | avond | avond | avond | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | avond | avond | avond | avond | avond | avond | zonnig | zonnig | zonnig | avond | zonnig | zonnig | avond | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | avond | avond | avond | avond | avond | avond | avond | zonnig | zonnig | zonnig | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty) | (empty)

## Grafiek_kalibratiemetingen
aantal geldige samples | 88
"-sum(hum*cycl)" | -5361351.8 | hum | cycls | true | hum*cycls | cycl² | voorspelling | fout | maxfout | 2.8184
hum_avg | 12.7875 | 9.8 | 1680 | 1 | 16464 | 2822400 | 8.6211 | 1.1789 | minfout | 0.013852
cycl_avg | 4689.2955 | 10.6 | 2721 | 1 | 28842.6 | 7403841 | 10.0623 | 0.53765 | avgfout | 0.42528
controle | 4689.2955 | 10.8 | 3339 | 1 | 36061.2 | 11148921 | 10.918 | 0.11798 | stddev | 0.41781
sum_cycl | 412658 | 10.8 | 3097 | 1 | 33447.6 | 9591409 | 10.5829 | 0.21707 | stddev2 | 0.42029
sum_hum | 1125.3 | 10.8 | 3076 | 1 | 33220.8 | 9461776 | 10.5539 | 0.24615
sum_cycl² | 1996098136 | 10.8 | 2723 | 1 | 29408.4 | 7414729 | 10.0651 | 0.73488
|  | 10.9 | 3469 | 1 | 37812.1 | 12033961 | 11.098 | 0.19797
teller_a | -84487.625 | 11 | 3546 | 1 | 39006 | 12574116 | 11.2046 | 0.20458
noemer_a | -61022852.3182 | 11 | 3045 | 1 | 33495 | 9272025 | 10.5109 | 0.48907
|  | 11.1 | 3347 | 1 | 37151.7 | 11202409 | 10.9291 | 0.17094
const_a | 0.0013845 | 11.2 | 3713 | 1 | 41585.6 | 13786369 | 11.4358 | 0.2358
const_b | 6.2951 | 11.2 | 3614 | 1 | 40476.8 | 13060996 | 11.2987 | 0.098727
|  | 11.4 | 3899 | 1 | 44448.6 | 15202201 | 11.6933 | 0.29332
|  | 11.4 | 3842 | 1 | 43798.8 | 14760964 | 11.6144 | 0.2144
|  | 11.5 | 3995 | 1 | 45942.5 | 15960025 | 11.8262 | 0.32623
|  | 11.6 | 4108 | 1 | 47652.8 | 16875664 | 11.9827 | 0.38268
|  | 11.6 | 4076 | 1 | 47281.6 | 16613776 | 11.9384 | 0.33838
|  | 11.6 | 3902 | 1 | 45263.2 | 15225604 | 11.6975 | 0.09747
|  | 11.7 | 4255 | 1 | 49783.5 | 18105025 | 12.1862 | 0.48621
|  | 11.8 | 4329 | 1 | 51082.2 | 18740241 | 12.2887 | 0.48866
|  | 11.8 | 4323 | 1 | 51011.4 | 18688329 | 12.2804 | 0.48036
|  | 11.8 | 4007 | 1 | 47282.6 | 16056049 | 11.8428 | 0.042845
|  | 11.9 | 4643 | 1 | 55251.7 | 21557449 | 12.7234 | 0.8234
|  | 12 | 4691 | 1 | 56292 | 22005481 | 12.7899 | 0.78986
|  | 12 | 4106 | 1 | 49272 | 16859236 | 11.9799 | 0.020087
|  | 12 | 3935 | 1 | 47220 | 15484225 | 11.7432 | 0.25684
|  | 12 | 3728 | 1 | 44736 | 13897984 | 11.4566 | 0.54344
|  | 12.1 | 4834 | 1 | 58491.4 | 23367556 | 12.9878 | 0.88785
|  | 12.3 | 4731 | 1 | 58191.3 | 22382361 | 12.8452 | 0.54524
|  | 12.3 | 4628 | 1 | 56924.4 | 21418384 | 12.7026 | 0.40263
|  | 12.3 | 4369 | 1 | 53738.7 | 19088161 | 12.344 | 0.044043
|  | 12.5 | 4960 | 1 | 62000 | 24601600 | 13.1623 | 0.6623
|  | 12.5 | 4657 | 1 | 58212.5 | 21687649 | 12.7428 | 0.24279
|  | 12.5 | 4590 | 1 | 57375 | 21068100 | 12.65 | 0.15002
|  | 12.6 | 4885 | 1 | 61551 | 23863225 | 13.0585 | 0.45846
|  | 12.6 | 4857 | 1 | 61198.2 | 23590449 | 13.0197 | 0.41969
|  | 12.6 | 4788 | 1 | 60328.8 | 22924944 | 12.9242 | 0.32416
|  | 12.7 | 4795 | 1 | 60896.5 | 22992025 | 12.9339 | 0.23385
|  | 12.7 | 4731 | 1 | 60083.7 | 22382361 | 12.8452 | 0.14524
|  | 12.8 | 5089 | 1 | 65139.2 | 25897921 | 13.3409 | 0.5409
|  | 12.8 | 4876 | 1 | 62412.8 | 23775376 | 13.046 | 0.246
|  | 12.9 | 5180 | 1 | 66822 | 26832400 | 13.4669 | 0.56689
|  | 12.9 | 5110 | 1 | 65919 | 26112100 | 13.37 | 0.46998
|  | 12.9 | 4994 | 1 | 64422.6 | 24940036 | 13.2094 | 0.30937
|  | 12.9 | 4844 | 1 | 62487.6 | 23464336 | 13.0017 | 0.10169
|  | 13 | 5212 | 1 | 67756 | 27164944 | 13.5112 | 0.5112
|  | 13 | 5037 | 1 | 65481 | 25371369 | 13.2689 | 0.26891
|  | 13.1 | 5386 | 1 | 70556.6 | 29008996 | 13.7521 | 0.6521
|  | 13.1 | 5068 | 1 | 66390.8 | 25684624 | 13.3118 | 0.21183
|  | 13.1 | 4905 | 1 | 64255.5 | 24059025 | 13.0861 | 0.013852
|  | 13.2 | 5260 | 1 | 69432 | 27667600 | 13.5777 | 0.37765
|  | 13.2 | 5216 | 1 | 68851.2 | 27206656 | 13.5167 | 0.31674
|  | 13.2 | 5114 | 1 | 67504.8 | 26152996 | 13.3755 | 0.17551
|  | 13.2 | 4814 | 1 | 63544.8 | 23174596 | 12.9602 | 0.23984
|  | 13.3 | 5522 | 1 | 73442.6 | 30492484 | 13.9404 | 0.6404
|  | 13.3 | 5427 | 1 | 72179.1 | 29452329 | 13.8089 | 0.50887
|  | 13.3 | 5365 | 1 | 71354.5 | 28783225 | 13.723 | 0.42303
|  | 13.4 | 5232 | 1 | 70108.8 | 27373824 | 13.5389 | 0.13889
|  | 13.5 | 5477 | 1 | 73939.5 | 29997529 | 13.8781 | 0.3781
|  | 13.5 | 5282 | 1 | 71307 | 27899524 | 13.6081 | 0.10811
|  | 13.5 | 5260 | 1 | 71010 | 27667600 | 13.5777 | 0.077654
|  | 13.5 | 5078 | 1 | 68553 | 25786084 | 13.3257 | 0.17433
|  | 13.6 | 5183 | 1 | 70488.8 | 26863489 | 13.471 | 0.12895
|  | 13.6 | 5123 | 1 | 69672.8 | 26245129 | 13.388 | 0.21203
|  | 13.6 | 4985 | 1 | 67796 | 24850225 | 13.1969 | 0.40309
|  | 13.7 | 5379 | 1 | 73692.3 | 28933641 | 13.7424 | 0.042413
|  | 13.7 | 5222 | 1 | 71541.4 | 27269284 | 13.525 | 0.17496
|  | 13.7 | 4577 | 1 | 62704.9 | 20948929 | 12.632 | 1.068
|  | 13.8 | 5720 | 1 | 78936 | 32718400 | 14.2145 | 0.41454
|  | 13.9 | 5589 | 1 | 77687.1 | 31236921 | 14.0332 | 0.13316
|  | 13.9 | 5420 | 1 | 75338 | 29376400 | 13.7992 | 0.10082
|  | 13.9 | 5348 | 1 | 74337.2 | 28601104 | 13.6995 | 0.20051
|  | 13.9 | 5294 | 1 | 73586.6 | 28026436 | 13.6247 | 0.27527
|  | 13.9 | 5081 | 1 | 70625.9 | 25816561 | 13.3298 | 0.57018
|  | 14 | 5283 | 1 | 73962 | 27910089 | 13.6095 | 0.3905
|  | 14.1 | 5479 | 1 | 77253.9 | 30019441 | 13.8809 | 0.21913
|  | 14.4 | 5525 | 1 | 79560 | 30525625 | 13.9446 | 0.45545
|  | 14.5 | 5646 | 1 | 81867 | 31877316 | 14.1121 | 0.38792
|  | 14.5 | 4436 | 1 | 64322 | 19678096 | 12.4368 | 2.0632
|  | 14.6 | 5635 | 1 | 82271 | 31753225 | 14.0969 | 0.50315
|  | 14.6 | 5617 | 1 | 82008.2 | 31550689 | 14.0719 | 0.52807
|  | 14.8 | 5546 | 1 | 82080.8 | 30758116 | 13.9736 | 0.82637
|  | 15.1 | 5908 | 1 | 89210.8 | 34904464 | 14.4748 | 0.62517
|  | 16.1 | 5908 | 1 | 95118.8 | 34904464 | 14.4748 | 1.6252
|  | 17.8 | 6274 | 1 | 111677.2 | 39363076 | 14.9816 | 2.8184
|  | 0 | 5010 | 0 | 0 | 25100100 | FALSE
|  | 0 | 5007 | 0 | 0 | 25070049 | FALSE
|  | 0 | 4844 | 0 | 0 | 23464336 | FALSE
|  | 0 | 4823 | 0 | 0 | 23261329 | FALSE
|  | 13.3 | 4878 | 1 | 64877.4 | 23794884 | 13.0488
|  | 12.3 | 4673 | 1 | 57477.9 | 21836929 | 12.7649
|  | 11.6 | 4147 | 1 | 48105.2 | 17197609 | 12.0367
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0

## LegePeriodicos
Periodicos lege meters
datum | 2016-07-08 | 2016-07-08 | opmerking | opmerking 2
3,0-7 | 24888 | 24933 | battery 4,8v | op 08/07 heeft het heel veel geregend.
3,0-18 | 16469 | 16482 | knoppen zijn belachelijk slecht
3,0-12 | 17109 | 17083 | batterij net vervangen, werkte niet meer
3,0-3 | 21039 | 21075
3,0-8 | 17225 | 17237
3,0-1 | 20472 | 20472 | dat consistency
3,0-10 | 17155 | 17053
3,0-11 | 23131 | 23142
3,0-14 | 20786 | 20800
3,0-13 | 23576 | 23584
3,0-5 | 16736 | 16740 | batterij net vervangen, werkte niet meer
3,0-6 | 23538 | 21597 | geeft heel wisselende waarden tussen 21k en 23k, stabiliseert na een tijd naar 21k
3,0-16 | 16855 | 16863 | staat oude/andere software op
2,3-1 | 17667 | 17660 | staat oude/andere software op, batterij 6,4V
3,0-17 | 20042 | 20108 | staat oude/andere software op
3,0-15 | 20633 | 20621

## Impedantiemeter
Uitleg: | Top is telkens waar de piek van dat kanaal voorkomt. (in microseconden). Zo kan de faseverschuiving bepaald worden. Deze waarden zijn gemeten met de picoscope. Van elk kanaal worden 2 opeenvolgende pieken bepaald. Hieruit wordt de periode tweemaal berekend, de gemiddelde periode en ook tweemaal het faseverschil. De in te stellen parameters op de PCB worden ook meegegeven, de gebruikte toestellen en frequentie.
Top A uitg instr µs | Top B shunt µs | nxt pk A | nxt pk B | Periode A | Periode B | Gemiddele periode | Faseverschil 1 (°) | Faseverschil 2 (°) | Gain resistance | Shunt resistance | 9V/12V | AWG of humidity | freq awg
617 | 705 | 956 | 1048 | 339 | 343 | 341 | 92.9032 | 97.1261 |  |  | 9V | AWG | 3000
680 | 826 | 1184 | 1324 | 504 | 498 | 501 | 104.9102 | 100.5988 |  |  | 9V | AWG | 2000
1170 | 1508 | 2166 | 2514 | 996 | 1006 | 1001 | 121.5584 | 125.1548 |  |  | 9V | AWG | 1000
8050 | 13000 | 18200 | 23000 | 10150 | 10000 | 10075 | 176.8734 | 171.5136 |  |  |  |  | 100
2315 | 3200 | 4300 | 5200 | 1985 | 2000 | 1992.5 | 159.8996 | 162.6098
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## PeriodeTest
Uitleg: | Hier worden een aantal materialen in de humidity sensor gestoken, om te kijken of het aantal periodicos veranderen. Dit blijkt het geval te zijn. Wel moet in het achterhoofd gehouden worden dat de lege meting eraf getrokken wordt, en dat een verschil van 700 flanken overeen komt met een verschil van ongeveer 1% humidity
[6 empty] | gemiddeld | afwijking in percent tov leeg
andere plastic | 21089 | 21093 | 21116 | 21096 | 21108 | 21100.4 | 0.23657
roze plastic | 22307 | 21562 | 21585 | 21660 | 21917 | 21806.2 | 3.5894
hout | 21307 | 21299 | 21191 | 21150 | 21200 | 21229.4 | 0.84938
schroevendraaier | 21084 | 21081 | 21094 | 21093 | 21084 | 21087.2 | 0.17387
leeg | 21034 | 21062 | 21043 | 21052 | 21062 | 21050.6 | 0