## Kalibratiemetingen
22 | 24 | 12 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
Sample nummer | Gehaka humidity | Gehaka temp | Gebruikte meter | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra
8703 | 17.8 |  |  | 21629 | 6274 | 30 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8705 | 14.6 |  |  | 21696 | 5635 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8667 | 13.7 |  |  | 21709 | 4577 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8708 | 12 |  |  | 21719 | 3728 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8717 | 14.6 |  |  | 21686 | 5617 | 33 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
| 16.1 |  |  | 21647 | 5908 | 33 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
| 13.9 |  |  | 21646 | 5081 | 32 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8723 | 12 |  |  | 21682 | 3935 | 33 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8649 | 14.8 |  |  | 21538 | 5546 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8647 | 13.7 |  |  | 21548 | 5379 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
123 | 12.1 |  |  | 21572 | 4834 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | niet gemeten met gehaka
121 | 15.1 |  |  | 21521 | 5908 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | eerste volledig juiste
8892 | 11.2 | 31.3 | 3.0-2 | 22250 | 3614 | 25 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
175 | 11.2 | 31.3 | 3.0-2 | 22353 | 3713 | 26 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
212 | 14.5 | 31.5 | 3.0-2 | 22372 | 4436 | 26 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
173 | 9.8 | 31.4 | 3.0-2 | 22366 | 1680 | 26 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
174 | 11 | 31.3 | 3.0-2 | 22367 | 3546 | 26 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
8894 | 13.8 | 31.8 | 3.0-2 | 22306 | 5720 | 26 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
8895 | 11.8 | 31.7 | 3.0-2 | 22306 | 4329 | 26 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
8840 | 10.8 | 31.6 | 3.0-2 | 22203 | 3097 | 25 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8850 | 13.4 | 31.4 | 3.0-2 | 22217 | 5232 | 25 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8852 | 10.8 | 31.5 | 3.0-2 | 22215 | 2723 | 25 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8851 | 10.8 | 31.5 | 3.0-2 | 22216 | 3339 | 26 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8858 | 10.8 | 31.6 | 3.0-2 | 22212 | 3076 | 26 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
|  |  | 3,0-4 |  |  |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-07 | heeft geregend

## Blad1
Periodicos lege meters
datum | 2016-07-08 | 2016-07-08 | opmerking | opmerking 2
3,0-7 | 24888 | 24933 | battery 4,8v | op 08/07 heeft het heel veel geregend.
3,0-18 | 16469 | 16482 | knoppen zijn belachelijk slecht
3,0-12 | 17109 | 17083 | batterij net vervangen, werkte niet meer
3,0-3 | 21039 | 21075
3,0-8 | 17225 | 17237
3,0-1 | 20472 | 20472 | dat consistency
3,0-10 | 17155 | 17053
3,0-11 | 23131 | 23142
3,0-14 | 20786 | 20800
3,0-13 | 23576 | 23584
3,0-5 | 16736 | 16740 | batterij net vervangen, werkte niet meer
3,0-6 | 23538 | 21597 | geeft heel wisselende waarden tussen 21k en 23k, stabiliseert na een tijd naar 21k
3,0-16 | 16855 | 16863 | staat oude/andere software op
2,3-1 | 17667 | 17660 | staat oude/andere software op, batterij 6,4V
3,0-17 | 20042 | 20108 | staat oude/andere software op
3,0-15 | 20633 | 20621

## Impedantiemeter
Uitleg: | Top is telkens waar de piek van dat kanaal voorkomt. (in microseconden). Zo kan de faseverschuiving bepaald worden. Deze waarden zijn gemeten met de picoscope. Van elk kanaal worden 2 opeenvolgende pieken bepaald. Hieruit wordt de periode tweemaal berekend, de gemiddelde periode en ook tweemaal het faseverschil. De in te stellen parameters op de PCB worden ook meegegeven, de gebruikte toestellen en frequentie.
Top A uitg instr µs | Top B shunt µs | nxt pk A | nxt pk B | Periode A | Periode B | Gemiddele periode | Faseverschil 1 (°) | Faseverschil 2 (°) | Gain resistance | Shunt resistance | 9V/12V | AWG of humidity | freq awg
617 | 705 | 956 | 1048 | 339 | 343 | 341 | 92.9032 | 97.1261 |  |  | 9V | AWG | 3000
680 | 826 | 1184 | 1324 | 504 | 498 | 501 | 104.9102 | 100.5988 |  |  | 9V | AWG | 2000
1170 | 1508 | 2166 | 2514 | 996 | 1006 | 1001 | 121.5584 | 125.1548 |  |  | 9V | AWG | 1000
8050 | 13000 | 18200 | 23000 | 10150 | 10000 | 10075 | 176.8734 | 171.5136 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## PeriodeTest
Uitleg: | Hier worden een aantal materialen in de humidity sensor gestoken, om te kijken of het aantal periodicos veranderen. Dit blijkt het geval te zijn. Wel moet in het achterhoofd gehouden worden dat de lege meting eraf getrokken wordt, en dat een verschil van 700 flanken overeen komt met een verschil van ongeveer 1% humidity
[6 empty] | gemiddeld | afwijking in percent tov leeg
andere plastic | 21089 | 21093 | 21116 | 21096 | 21108 | 21100.4 | 0.23657
roze plastic | 22307 | 21562 | 21585 | 21660 | 21917 | 21806.2 | 3.5894
hout | 21307 | 21299 | 21191 | 21150 | 21200 | 21229.4 | 0.84938
schroevendraaier | 21084 | 21081 | 21094 | 21093 | 21084 | 21087.2 | 0.17387
leeg | 21034 | 21062 | 21043 | 21052 | 21062 | 21050.6 | 0