## Kalibratiemetingen
111 | 113 | 113 | 113 |  |  | 110 | 98 |  | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
|  |  |  | waarden buiten avg + 0,5stddev worden gemarkeerd | [8 empty] | 142g afwegen voor gehaka
Sample nummer | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Error | Voorspelling | Gehaka humidity | Gehaka temp | Complete | Gebruikte meter | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra | hum*cycls | cycls²
8703 | 21629 | 6274 | 30 | 2.4932 | 15.3068 | 17.8 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 111677.2 | 39363076 | aantal geldige samples | 109
8705 | 21696 | 5635 | 31 | 0.2041 | 14.3959 | 14.6 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 82271 | 31753225 | "-sum(hum*cycl)" | -6690606.5
8667 | 21709 | 4577 | 31 | 0.81226 | 12.8877 | 13.7 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 62704.9 | 20948929 | hum_avg | 12.9798
8708 | 21719 | 3728 | 31 | 0.3225 | 11.6775 | 12 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 44736 | 13897984 | cycl_avg | 4641.5963
8717 | 21686 | 5617 | 33 | 0.22976 | 14.3702 | 14.6 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 82008.2 | 31550689 | controle | 4641.5963
| 21647 | 5908 | 33 | 1.3149 | 14.7851 | 16.1 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 95118.8 | 34904464 | sum_cycl | 505934
| 21646 | 5081 | 32 | 0.29382 | 13.6062 | 13.9 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 70625.9 | 25816561 | sum_hum | 1414.8
8723 | 21682 | 3935 | 33 | 0.027425 | 11.9726 | 12 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 47220 | 15484225 | sum_cycl² | 2435102116
8649 | 21538 | 5546 | 31 | 0.53097 | 14.269 | 14.8 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 82080.8 | 30758116
8647 | 21548 | 5379 | 31 | -0.33097 | 14.031 | 13.7 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 73692.3 | 28933641 | teller_a | -123676.0119
123 | 21572 | 4834 | 31 | -1.1541 | 13.2541 | 12.1 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | niet gemeten met gehaka | 58491.4 | 23367556 | noemer_a | -86760718.2385
121 | 21521 | 5908 | 31 | 0.31495 | 14.7851 | 15.1 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | eerste volledig juiste | 89210.8 | 34904464
8892 | 22250 | 3614 | 25 | -0.31499 | 11.515 | 11.2 | 31.3 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 40476.8 | 13060996 | const_a | 0.0014255
175 | 22353 | 3713 | 26 | -0.45612 | 11.6561 | 11.2 | 31.3 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 41585.6 | 13786369 | const_b | 6.3633
212 | 22372 | 4436 | 26 | 1.8133 | 12.6867 | 14.5 | 31.5 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 64322 | 19678096
173 | 22366 | 1680 | 26 | 1.0419 | 8.7581 | 9.8 | 31.4 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 16464 | 2822400
174 | 22367 | 3546 | 26 | -0.41806 | 11.4181 | 11 | 31.3 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 39006 | 12574116
8894 | 22306 | 5720 | 26 | -0.71706 | 14.5171 | 13.8 | 31.8 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 78936 | 32718400
8895 | 22306 | 4329 | 26 | -0.73422 | 12.5342 | 11.8 | 31.7 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 51082.2 | 18740241
8840 | 22203 | 3097 | 25 | 0.021981 | 10.778 | 10.8 | 31.6 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 33447.6 | 9591409
8850 | 22217 | 5232 | 25 | -0.42143 | 13.8214 | 13.4 | 31.4 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 70108.8 | 27373824
8852 | 22215 | 2723 | 25 | 0.55511 | 10.2449 | 10.8 | 31.5 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 29408.4 | 7414729
8851 | 22216 | 3339 | 26 | -0.32299 | 11.123 | 10.8 | 31.5 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 36061.2 | 11148921
8858 | 22212 | 3076 | 26 | 0.051916 | 10.7481 | 10.8 | 31.6 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 33220.8 | 9461776
9200 | 21798 | 5479 | 29 | -0.073522 | 14.1735 | 14.1 | 28.7 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig | vanaf hier 3,0-4 | 77253.9 | 30019441
9201 | 21874 | 5222 | 29 | -0.10717 | 13.8072 | 13.7 | 29 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 71541.4 | 27269284
9199 | 21900 | 4905 | 29 | -0.25529 | 13.3553 | 13.1 | 28.5 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 64255.5 | 24059025
[6 empty] | 14.3 | 28.5 | 0 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 0 | 0
9192 | 21962 | 4857 | 30 | -0.68687 | 13.2869 | 12.6 | 28.1 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 61198.2 | 23590449
9165 | 21987 | 4007 | 30 | -0.27521 | 12.0752 | 11.8 | 27.8 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 47282.6 | 16056049
9162 | 22004 | 5068 | 30 | -0.48765 | 13.5876 | 13.1 | 27.5 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 66390.8 | 25684624
9163 | 22009 | 5386 | 30 | -0.94095 | 14.041 | 13.1 | 27.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 70556.6 | 29008996
9164 | 22016 | 5589 | 30 | -0.43033 | 14.3303 | 13.9 | 27.5 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 77687.1 | 31236921
195 | 22050 | 4876 | 30 | -0.51396 | 13.314 | 12.8 | 27.5 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 62412.8 | 23775376
8932 | 21987 | 3899 | 30 | -0.52126 | 11.9213 | 11.4 | 27.7 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 44448.6 | 15202201
9161 | 21945 | 5294 | 30 | -0.0098075 | 13.9098 | 13.9 | 28.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 73586.6 | 28026436
9172 | 22050 | 4076 | 30 | -0.57357 | 12.1736 | 11.6 | 28.5 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 47281.6 | 16613776
9205 | 22005 | 5007 | 30 |  | 13.5007 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig | net genoeg bonen | 0 | 25070049
9174 | 22055 | 4731 | 30 | -0.40726 | 13.1073 | 12.7 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 60083.7 | 22382361
9204 | 22002 | 5010 | 30 |  | 13.505 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 0 | 25100100
9175 | 21986 | 4788 | 30 | -0.58851 | 13.1885 | 12.6 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 60328.8 | 22924944
9176 | 22032 | 4985 | 30 | 0.13067 | 13.4693 | 13.6 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 67796 | 24850225
9173 | 22053 | 4590 | 30 | -0.40627 | 12.9063 | 12.5 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 57375 | 21068100
9171 | 22067 | 4106 | 30 | -0.21633 | 12.2163 | 12 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 49272 | 16859236
9166 | 22057 | 3902 | 30 | -0.32553 | 11.9255 | 11.6 | 28.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 45263.2 | 15225604
9203 | 22041 | 5646 | 30 | 0.088422 | 14.4116 | 14.5 | 28.8 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 81867 | 31877316
9188 | 22015 | 4844 | 30 | -0.36834 | 13.2683 | 12.9 | 28.8 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 62487.6 | 23464336
9204 | 22008 | 5110 | 30 | -0.74752 | 13.6475 | 12.9 | 28.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 65919 | 26112100
9205 | 22034 | 4960 | 30 | -0.9337 | 13.4337 | 12.5 | 28.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig | net genoeg bonen | 62000 | 24601600
9183 | 21750 | 5283 | 29 | 0.10587 | 13.8941 | 14 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 73962 | 27910089
9185 | 21809 | 5348 | 30 | -0.086784 | 13.9868 | 13.9 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 74337.2 | 28601104
9186 | 21859 | 5216 | 30 | -0.59862 | 13.7986 | 13.2 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 68851.2 | 27206656
9189 | 21884 | 5427 | 30 | -0.7994 | 14.0994 | 13.3 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 72179.1 | 29452329
9177 | 21892 | 4691 | 30 | -1.0502 | 13.0502 | 12 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 56292 | 22005481
189 | 21929 | 5522 | 30 | -0.93482 | 14.2348 | 13.3 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 73442.6 | 30492484
9178 | 21922 | 5260 | 30 | -0.66134 | 13.8613 | 13.2 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 69432 | 27667600
9179 | 21923 | 5089 | 30 | -0.81758 | 13.6176 | 12.8 | 28.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 65139.2 | 25897921
9180 | 21965 | 4814 | 30 | -0.025575 | 13.2256 | 13.2 | 28.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 63544.8 | 23174596
9182 | 21875 | 5037 | 30 | -0.54346 | 13.5435 | 13 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 65481 | 25371369
199 | 21665 | 4731 | 30 | -0.80726 | 13.1073 | 12.3 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 58191.3 | 22382361
203 | 21799 | 5212 | 30 | -0.79292 | 13.7929 | 13 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 67756 | 27164944
9238 | 21841 | 5180 | 30 | -0.8473 | 13.7473 | 12.9 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 66822 | 26832400
9177 | 21816 | 4255 | 30 | -0.72873 | 12.4287 | 11.7 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 49783.5 | 18105025
9189 | 21815 | 5477 | 30 | -0.67067 | 14.1707 | 13.5 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond | lege cycli niet zeker | 73939.5 | 29997529
9186 | 21824 | 5282 | 31 | -0.3927 | 13.8927 | 13.5 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond | overvol gedaan | 71307 | 27899524
9216 | 21799 | 5525 | 31 | 0.16091 | 14.2391 | 14.4 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 79560 | 30525625
9214 | 21779 | 4643 | 31 | -1.0818 | 12.9818 | 11.9 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 55251.7 | 21557449
9211 | 21818 | 3469 | 31 | -0.4083 | 11.3083 | 10.9 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 37812.1 | 12033961
9212 | 21815 | 5365 | 31 | -0.71102 | 14.011 | 13.3 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 71354.5 | 28783225
9210 | 21820 | 3842 | 31 | -0.44 | 11.84 | 11.4 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 43798.8 | 14760964
9209 | 21834 | 5114 | 31 | -0.45322 | 13.6532 | 13.2 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 67504.8 | 26152996
215 | 21840 | 5420 | 30 | -0.18942 | 14.0894 | 13.9 | 31 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 75338 | 29376400
210 | 21490 | 4795 | 30 | -0.49849 | 13.1985 | 12.7 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 60896.5 | 22992025
214 | 21573 | 4823 | 30 |  | 13.2384 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend | te weinig bonen voor gehaka | 0 | 23261329
216 | 21594 | 4628 | 30 | -0.66044 | 12.9604 | 12.3 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 56924.4 | 21418384
215 | 21625 | 5260 | 30 | -0.36134 | 13.8613 | 13.5 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 71010 | 27667600
211 | 21633 | 4844 | 30 |  | 13.2683 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend | te weinig bonen voor gehaka | 0 | 23464336
212 | 21658 | 3045 | 30 | 0.29611 | 10.7039 | 11 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 33495 | 9272025
217 | 21646 | 4323 | 30 | -0.72566 | 12.5257 | 11.8 | 29.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 51011.4 | 18688329
9285 | 21626 | 4994 | 30 | -0.58216 | 13.4822 | 12.9 | 30 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 64422.6 | 24940036
9288 | 21536 | 3347 | 30 | -0.03439 | 11.1344 | 11.1 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 37151.7 | 11202409
9289 | 21574 | 2721 | 30 | 0.35796 | 10.242 | 10.6 | 31 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 28842.6 | 7403841
9269 | 21597 | 4369 | 30 | -0.29123 | 12.5912 | 12.3 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag |  | 53738.7 | 19088161
9267 | 21639 | 5078 | 30 | -0.1019 | 13.6019 | 13.5 | 30 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag |  | 68553 | 25786084
9267 | 21674 | 5183 | 30 | -0.15158 | 13.7516 | 13.6 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag | meting meerdere keren uitgevoerd | 70488.8 | 26863489
9267 | 21666 | 5123 | 30 | -0.06605 | 13.666 | 13.6 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag | onmiddellijk na elkaar | 69672.8 | 26245129
9261 | 21671 | 4657 | 30 | -0.50177 | 13.0018 | 12.5 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag |  | 58212.5 | 21687649
9262 | 21655 | 4885 | 30 | -0.72678 | 13.3268 | 12.6 | 29.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag |  | 61551 | 23863225
9265 | 21655 | 3995 | 30 | -0.5581 | 12.0581 | 11.5 | 29.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 45942.5 | 15960025
9266 | 21663 | 4108 | 30 | -0.61918 | 12.2192 | 11.6 | 30 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 47652.8 | 16875664
9327 | 21484 | 4878 | 30 | -0.016806 | 13.3168 | 13.3 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 64877.4 | 23794884
9326 | 21602 | 4673 | 30 | -0.72458 | 13.0246 | 12.3 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 57477.9 | 21836929
9323 | 21617 | 4147 | 30 | -0.67478 | 12.2748 | 11.6 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 48105.2 | 17197609
9355 | 21275 | 4097 | 30 | -0.1035 | 12.2035 | 12.1 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 49573.7 | 16785409
9359 | 21379 | 5529 | 30 | 1.3552 | 14.2448 | 15.6 | 31.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 86252.4 | 30569841
9359 | 21366 | 5622 | 30 | 1.2226 | 14.3774 | 15.6 | 30.8 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond | meting opnieuw gedaan wegens te grote fout | 87703.2 | 31606884
9359 | 21406 | 5539 | 30 | 1.3409 | 14.2591 | 15.6 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 86408.4 | 30680521
9359 | 21411 | 5526 | 30 | 1.3595 | 14.2405 | 15.6 | 30.7 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond | geen idee wat er mis is met deze sample | 86205.6 | 30536676
9452 | 21144 | 4579 | 29 | -0.69059 | 12.8906 | 12.2 | 29.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 55863.8 | 20967241
9452 | 21261 | 3844 | 30 | 0.35714 | 11.8429 | 12.2 | 29.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend | isolatie dmv papier | 46896.8 | 14776336
9453 | 21293 | 3203 | 30 | 0.17088 | 10.9291 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend | gehaka had het ook moeilijk: hum tss 10,9 en 11,2 | 35553.3 | 10259209
9453 | 21363 | 2225 | 30 | 1.565 | 9.535 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 24697.5 | 4950625
9453 | 21350 | 2853 | 30 | 0.6698 | 10.4302 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 31668.3 | 8139609
9453 | 21346 | 2915 | 30 | 0.58142 | 10.5186 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 32356.5 | 8497225
9453 | 21358 | 3072 | 30 | 0.35762 | 10.7424 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 34099.2 | 9437184
9453 | 21344 | 3376 | 30 | -0.075729 | 11.1757 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 37473.6 | 11397376
9468 | 21390 | 4890 | 30 | -0.033912 | 13.3339 | 13.3 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 65037 | 23912100
9465 | 21378 | 5706 | 30 | 1.4029 | 14.4971 | 15.9 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 90725.4 | 32558436
9465 | 21414 | 5666 | 31 | 1.3599 | 14.4401 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 89522.8 | 32103556
9465 | 21449 | 4763 | 31 | 2.6471 | 13.1529 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 75255.4 | 22686169
9465 | 21456 | 4626 | 31 | 2.8424 | 12.9576 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 73090.8 | 21399876
9465 | 21455 | 4891 | 31 | 2.4647 | 13.3353 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 77277.8 | 23921881
9465 | 21473 | 4849 | 31 | 2.5245 | 13.2755 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 76614.2 | 23512801
9465 | 21410 | 5505 | 31 | 1.5894 | 14.2106 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend | opnieuw samplenummer dat serieus afwijkt qua cyclos | 86979 | 30305025
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Grafiek_kalibratiemetingen
aantal geldige samples | 109
"-sum(hum*cycl)" | -6690606.5 | hum | cycls | true | hum*cycls | cycl² | voorspelling | fout | maxfout | 2.4932
hum_avg | 12.9798 | 9.8 | 1680 | 1 | 16464 | 2822400 | 8.7581 | 1.0419 | minfout | 0.0098075
cycl_avg | 4641.5963 | 10.6 | 2721 | 1 | 28842.6 | 7403841 | 10.242 | 0.35796 | avgfout | 0.51562
controle | 4641.5963 | 10.8 | 3339 | 1 | 36061.2 | 11148921 | 11.123 | 0.32299 | stddev | 0.39359
sum_cycl | 505934 | 10.8 | 3097 | 1 | 33447.6 | 9591409 | 10.778 | 0.021981 | stddev2 | 0.39593
sum_hum | 1414.8 | 10.8 | 3076 | 1 | 33220.8 | 9461776 | 10.7481 | 0.051916
sum_cycl² | 2435102116 | 10.8 | 2723 | 1 | 29408.4 | 7414729 | 10.2449 | 0.55511
|  | 10.9 | 3469 | 1 | 37812.1 | 12033961 | 11.3083 | 0.4083
teller_a | -123676.0119 | 11 | 3546 | 1 | 39006 | 12574116 | 11.4181 | 0.41806
noemer_a | -86760718.2385 | 11 | 3045 | 1 | 33495 | 9272025 | 10.7039 | 0.29611
|  | 11.1 | 3347 | 1 | 37151.7 | 11202409 | 11.1344 | 0.03439
const_a | 0.0014255 | 11.2 | 3713 | 1 | 41585.6 | 13786369 | 11.6561 | 0.45612
const_b | 6.3633 | 11.2 | 3614 | 1 | 40476.8 | 13060996 | 11.515 | 0.31499
|  | 11.4 | 3899 | 1 | 44448.6 | 15202201 | 11.9213 | 0.52126
|  | 11.4 | 3842 | 1 | 43798.8 | 14760964 | 11.84 | 0.44
|  | 11.5 | 3995 | 1 | 45942.5 | 15960025 | 12.0581 | 0.5581
|  | 11.6 | 4108 | 1 | 47652.8 | 16875664 | 12.2192 | 0.61918
|  | 11.6 | 4076 | 1 | 47281.6 | 16613776 | 12.1736 | 0.57357
|  | 11.6 | 3902 | 1 | 45263.2 | 15225604 | 11.9255 | 0.32553
|  | 11.7 | 4255 | 1 | 49783.5 | 18105025 | 12.4287 | 0.72873
|  | 11.8 | 4329 | 1 | 51082.2 | 18740241 | 12.5342 | 0.73422
|  | 11.8 | 4323 | 1 | 51011.4 | 18688329 | 12.5257 | 0.72566
|  | 11.8 | 4007 | 1 | 47282.6 | 16056049 | 12.0752 | 0.27521
|  | 11.9 | 4643 | 1 | 55251.7 | 21557449 | 12.9818 | 1.0818
|  | 12 | 4691 | 1 | 56292 | 22005481 | 13.0502 | 1.0502
|  | 12 | 4106 | 1 | 49272 | 16859236 | 12.2163 | 0.21633
|  | 12 | 3935 | 1 | 47220 | 15484225 | 11.9726 | 0.027425
|  | 12 | 3728 | 1 | 44736 | 13897984 | 11.6775 | 0.3225
|  | 12.1 | 4834 | 1 | 58491.4 | 23367556 | 13.2541 | 1.1541
|  | 12.3 | 4731 | 1 | 58191.3 | 22382361 | 13.1073 | 0.80726
|  | 12.3 | 4628 | 1 | 56924.4 | 21418384 | 12.9604 | 0.66044
|  | 12.3 | 4369 | 1 | 53738.7 | 19088161 | 12.5912 | 0.29123
|  | 12.5 | 4960 | 1 | 62000 | 24601600 | 13.4337 | 0.9337
|  | 12.5 | 4657 | 1 | 58212.5 | 21687649 | 13.0018 | 0.50177
|  | 12.5 | 4590 | 1 | 57375 | 21068100 | 12.9063 | 0.40627
|  | 12.6 | 4885 | 1 | 61551 | 23863225 | 13.3268 | 0.72678
|  | 12.6 | 4857 | 1 | 61198.2 | 23590449 | 13.2869 | 0.68687
|  | 12.6 | 4788 | 1 | 60328.8 | 22924944 | 13.1885 | 0.58851
|  | 12.7 | 4795 | 1 | 60896.5 | 22992025 | 13.1985 | 0.49849
|  | 12.7 | 4731 | 1 | 60083.7 | 22382361 | 13.1073 | 0.40726
|  | 12.8 | 5089 | 1 | 65139.2 | 25897921 | 13.6176 | 0.81758
|  | 12.8 | 4876 | 1 | 62412.8 | 23775376 | 13.314 | 0.51396
|  | 12.9 | 5180 | 1 | 66822 | 26832400 | 13.7473 | 0.8473
|  | 12.9 | 5110 | 1 | 65919 | 26112100 | 13.6475 | 0.74752
|  | 12.9 | 4994 | 1 | 64422.6 | 24940036 | 13.4822 | 0.58216
|  | 12.9 | 4844 | 1 | 62487.6 | 23464336 | 13.2683 | 0.36834
|  | 13 | 5212 | 1 | 67756 | 27164944 | 13.7929 | 0.79292
|  | 13 | 5037 | 1 | 65481 | 25371369 | 13.5435 | 0.54346
|  | 13.1 | 5386 | 1 | 70556.6 | 29008996 | 14.041 | 0.94095
|  | 13.1 | 5068 | 1 | 66390.8 | 25684624 | 13.5876 | 0.48765
|  | 13.1 | 4905 | 1 | 64255.5 | 24059025 | 13.3553 | 0.25529
|  | 13.2 | 5260 | 1 | 69432 | 27667600 | 13.8613 | 0.66134
|  | 13.2 | 5216 | 1 | 68851.2 | 27206656 | 13.7986 | 0.59862
|  | 13.2 | 5114 | 1 | 67504.8 | 26152996 | 13.6532 | 0.45322
|  | 13.2 | 4814 | 1 | 63544.8 | 23174596 | 13.2256 | 0.025575
|  | 13.3 | 5522 | 1 | 73442.6 | 30492484 | 14.2348 | 0.93482
|  | 13.3 | 5427 | 1 | 72179.1 | 29452329 | 14.0994 | 0.7994
|  | 13.3 | 5365 | 1 | 71354.5 | 28783225 | 14.011 | 0.71102
|  | 13.4 | 5232 | 1 | 70108.8 | 27373824 | 13.8214 | 0.42143
|  | 13.5 | 5477 | 1 | 73939.5 | 29997529 | 14.1707 | 0.67067
|  | 13.5 | 5282 | 1 | 71307 | 27899524 | 13.8927 | 0.3927
|  | 13.5 | 5260 | 1 | 71010 | 27667600 | 13.8613 | 0.36134
|  | 13.5 | 5078 | 1 | 68553 | 25786084 | 13.6019 | 0.1019
|  | 13.6 | 5183 | 1 | 70488.8 | 26863489 | 13.7516 | 0.15158
|  | 13.6 | 5123 | 1 | 69672.8 | 26245129 | 13.666 | 0.06605
|  | 13.6 | 4985 | 1 | 67796 | 24850225 | 13.4693 | 0.13067
|  | 13.7 | 5379 | 1 | 73692.3 | 28933641 | 14.031 | 0.33097
|  | 13.7 | 5222 | 1 | 71541.4 | 27269284 | 13.8072 | 0.10717
|  | 13.7 | 4577 | 1 | 62704.9 | 20948929 | 12.8877 | 0.81226
|  | 13.8 | 5720 | 1 | 78936 | 32718400 | 14.5171 | 0.71706
|  | 13.9 | 5589 | 1 | 77687.1 | 31236921 | 14.3303 | 0.43033
|  | 13.9 | 5420 | 1 | 75338 | 29376400 | 14.0894 | 0.18942
|  | 13.9 | 5348 | 1 | 74337.2 | 28601104 | 13.9868 | 0.086784
|  | 13.9 | 5294 | 1 | 73586.6 | 28026436 | 13.9098 | 0.0098075
|  | 13.9 | 5081 | 1 | 70625.9 | 25816561 | 13.6062 | 0.29382
|  | 14 | 5283 | 1 | 73962 | 27910089 | 13.8941 | 0.10587
|  | 14.1 | 5479 | 1 | 77253.9 | 30019441 | 14.1735 | 0.073522
|  | 14.4 | 5525 | 1 | 79560 | 30525625 | 14.2391 | 0.16091
|  | 14.5 | 5646 | 1 | 81867 | 31877316 | 14.4116 | 0.088422
|  | 14.5 | 4436 | 1 | 64322 | 19678096 | 12.6867 | 1.8133
|  | 14.6 | 5635 | 1 | 82271 | 31753225 | 14.3959 | 0.2041
|  | 14.6 | 5617 | 1 | 82008.2 | 31550689 | 14.3702 | 0.22976
|  | 14.8 | 5546 | 1 | 82080.8 | 30758116 | 14.269 | 0.53097
|  | 15.1 | 5908 | 1 | 89210.8 | 34904464 | 14.7851 | 0.31495
|  | 16.1 | 5908 | 1 | 95118.8 | 34904464 | 14.7851 | 1.3149
|  | 17.8 | 6274 | 1 | 111677.2 | 39363076 | 15.3068 | 2.4932
|  | 0 | 5010 | 0 | 0 | 25100100 | FALSE
|  | 0 | 5007 | 0 | 0 | 25070049 | FALSE
|  | 0 | 4844 | 0 | 0 | 23464336 | FALSE
|  | 0 | 4823 | 0 | 0 | 23261329 | FALSE
|  | 13.3 | 4878 | 1 | 64877.4 | 23794884 | 13.3168
|  | 12.3 | 4673 | 1 | 57477.9 | 21836929 | 13.0246
|  | 11.6 | 4147 | 1 | 48105.2 | 17197609 | 12.2748
|  | 12.1 | 4097 | 1 | 49573.7 | 16785409 | 12.2035
|  | 15.6 | 5529 | 1 | 86252.4 | 30569841 | 14.2448
|  | 15.6 | 5622 | 1 | 87703.2 | 31606884 | 14.3774
|  | 15.6 | 5539 | 1 | 86408.4 | 30680521 | 14.2591
|  | 15.6 | 5526 | 1 | 86205.6 | 30536676 | 14.2405
|  | 12.2 | 4579 | 1 | 55863.8 | 20967241 | 12.8906
|  | 12.2 | 3844 | 1 | 46896.8 | 14776336 | 11.8429
|  | 11.1 | 3203 | 1 | 35553.3 | 10259209 | 10.9291
|  | 11.1 | 2225 | 1 | 24697.5 | 4950625 | 9.535
|  | 11.1 | 2853 | 1 | 31668.3 | 8139609 | 10.4302
|  | 11.1 | 2915 | 1 | 32356.5 | 8497225 | 10.5186
|  | 11.1 | 3072 | 1 | 34099.2 | 9437184 | 10.7424
|  | 11.1 | 3376 | 1 | 37473.6 | 11397376 | 11.1757
|  | 13.3 | 4890 | 1 | 65037 | 23912100 | 13.3339
|  | 15.9 | 5706 | 1 | 90725.4 | 32558436 | 14.4971
|  | 15.8 | 5666 | 1 | 89522.8 | 32103556 | 14.4401
|  | 15.8 | 4763 | 1 | 75255.4 | 22686169 | 13.1529
|  | 15.8 | 4626 | 1 | 73090.8 | 21399876 | 12.9576
|  | 15.8 | 4891 | 1 | 77277.8 | 23921881 | 13.3353
|  | 15.8 | 4849 | 1 | 76614.2 | 23512801 | 13.2755
|  | 15.8 | 5505 | 1 | 86979 | 30305025 | 14.2106
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0

## LegePeriodicos
Periodicos lege meters
datum | 2016-07-08 | 2016-07-08 | opmerking | opmerking 2
3,0-7 | 24888 | 24933 | battery 4,8v | op 08/07 heeft het heel veel geregend.
3,0-18 | 16469 | 16482 | knoppen zijn belachelijk slecht
3,0-12 | 17109 | 17083 | batterij net vervangen, werkte niet meer
3,0-3 | 21039 | 21075
3,0-8 | 17225 | 17237
3,0-1 | 20472 | 20472 | dat consistency
3,0-10 | 17155 | 17053
3,0-11 | 23131 | 23142
3,0-14 | 20786 | 20800
3,0-13 | 23576 | 23584
3,0-5 | 16736 | 16740 | batterij net vervangen, werkte niet meer
3,0-6 | 23538 | 21597 | geeft heel wisselende waarden tussen 21k en 23k, stabiliseert na een tijd naar 21k
3,0-16 | 16855 | 16863 | staat oude/andere software op
2,3-1 | 17667 | 17660 | staat oude/andere software op, batterij 6,4V
3,0-17 | 20042 | 20108 | staat oude/andere software op
3,0-15 | 20633 | 20621

## Impedantiemeter
Uitleg: | Top is telkens waar de piek van dat kanaal voorkomt. (in microseconden). Zo kan de faseverschuiving bepaald worden. Deze waarden zijn gemeten met de picoscope. Van elk kanaal worden 2 opeenvolgende pieken bepaald. Hieruit wordt de periode tweemaal berekend, de gemiddelde periode en ook tweemaal het faseverschil. De in te stellen parameters op de PCB worden ook meegegeven, de gebruikte toestellen en frequentie.
Top A uitg instr µs | Top B shunt µs | nxt pk A | nxt pk B | Periode A | Periode B | Gemiddele periode | Faseverschil 1 (°) | Faseverschil 2 (°) | Gain resistance | Shunt resistance | 9V/12V | AWG of humidity | freq awg
617 | 705 | 956 | 1048 | 339 | 343 | 341 | 92.9032 | 97.1261 |  |  | 9V | AWG | 3000
680 | 826 | 1184 | 1324 | 504 | 498 | 501 | 104.9102 | 100.5988 |  |  | 9V | AWG | 2000
1170 | 1508 | 2166 | 2514 | 996 | 1006 | 1001 | 121.5584 | 125.1548 |  |  | 9V | AWG | 1000
8050 | 13000 | 18200 | 23000 | 10150 | 10000 | 10075 | 176.8734 | 171.5136 |  |  |  |  | 100
2315 | 3200 | 4300 | 5200 | 1985 | 2000 | 1992.5 | 159.8996 | 162.6098
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## PeriodeTest
Uitleg: | Hier worden een aantal materialen in de humidity sensor gestoken, om te kijken of het aantal periodicos veranderen. Dit blijkt het geval te zijn. Wel moet in het achterhoofd gehouden worden dat de lege meting eraf getrokken wordt, en dat een verschil van 700 flanken overeen komt met een verschil van ongeveer 1% humidity
[6 empty] | gemiddeld | afwijking in percent tov leeg
andere plastic | 21089 | 21093 | 21116 | 21096 | 21108 | 21100.4 | 0.23657
roze plastic | 22307 | 21562 | 21585 | 21660 | 21917 | 21806.2 | 3.5894
hout | 21307 | 21299 | 21191 | 21150 | 21200 | 21229.4 | 0.84938
schroevendraaier | 21084 | 21081 | 21094 | 21093 | 21084 | 21087.2 | 0.17387
leeg | 21034 | 21062 | 21043 | 21052 | 21062 | 21050.6 | 0
meting om te zien of papier goed is voor platen te isoleren
[8 empty] | papier | 21167 | 59 | 296 | papier voegt 59 cycli toe, verwaarloosbaar dus
[8 empty] | plakband | 21219 | 8 |  | een streepje plastic voegt 8 toe.

## DrieMeters
51 | 0 | 18 | 54 | 54 |  |  | 54 | 30 |  | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
[5 empty] | waarden buiten avg + 0,5stddev worden gemarkeerd | [7 empty] | 142g afwegen voor gehaka
Sample nummer | Gebruikte meter | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Error | Voorspelling | Gehaka humidity | Gehaka temp | Complete | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra | hum*cycls | cycl² |  | aantal geldige samples | 54
259 | 3,0-14 |  | 5458 | 30 | 0.1 | 13.7 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 75320.4 | 29789764 |  | "-sum(hum*cycl)" | -3225891.9
259 | 3,0-12 |  | 5413 | 30 | 0.5 | 13.3 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 74699.4 | 29300569 |  | hum_avg | 12.1444
259 | 3,0-4 | 21129 | 5193 | 30 | 0.034166 | 13.7658 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 71663.4 | 26967249 |  | cycl_avg | 4886.9444
258 | 3,0-14 |  | 5675 | 29 | -0.3 | 14.1 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 78315 | 32205625 |  | controle | 4886.9444
258 | 3,0-12 |  | 5818 | 30 | -0.4 | 14.2 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 80288.4 | 33849124 |  | sum_cycl | 263895
258 | 3,0-4 | 21216 | 5364 | 30 | -0.20959 | 14.0096 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 74023.2 | 28772496 |  | sum_hum | 655.8
256 | 3,0-14 |  | 2696 | 28 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 29386.4 | 7268416 |  | sum_cycl² | 1315808449
256 | 3,0-12 |  | 2887 | 27 | 2.6 | 8.3 | 10.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 31468.3 | 8334769
256 | 3,0-4 | 21256 | 2853 | 27 | 0.4698 | 10.4302 | 10.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 31097.7 | 8139609 |  | teller_a | -21033.7333
255 | 3,0-14 |  | 4460 | 28 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 53074 | 19891600 |  | noemer_a | -26168244.8333
255 | 3,0-12 |  | 4310 | 28 | 0.8 | 11.1 | 11.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 51289 | 18576100
255 | 3,0-4 | 21274 | 4202 | 29 | -0.45318 | 12.3532 | 11.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 50003.8 | 17656804 |  | const_a | 0.00080379
257 | 3,0-14 |  | 5354 | 28 | 0.6 | 13.5 | 14.1 | 27.4 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 75491.4 | 28665316 |  | const_b | 8.2164
257 | 3,0-12 |  | 5386 | 29 | 0.8 | 13.3 | 14.1 | 27.4 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 75942.6 | 29008996
257 | 3,0-4 | 21185 | 5094 | 29 | 0.47529 | 13.6247 | 14.1 | 27.4 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 71825.4 | 25948836
253 | 3,0-14 |  | 4359 | 28 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 51000.3 | 19000881
253 | 3,0-12 |  | 4312 | 29 | 0.6 | 11.1 | 11.7 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 50450.4 | 18593344
253 | 3,0-4 | 21268 | 4049 | 29 | -0.43508 | 12.1351 | 11.7 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 47373.3 | 16394401
9309 | 3,0-14 |  | 4627 | 28 | 0 | 12 | 12 | 28 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 55524 | 21409129
9309 | 3,0-12 |  | 4506 | 29 | 0.5 | 11.5 | 12 | 28 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 54072 | 20304036
9309 | 3,0-4 | 21317 | 4299 | 29 | -0.49145 | 12.4915 | 12 | 28 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 51588 | 18481401
9303 | 3,0-14 |  | 4732 | 29 | -0.1 | 12.2 | 12.1 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 57257.2 | 22391824
9303 | 3,0-12 |  | 4765 | 30 | 0.1 | 12 | 12.1 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 57656.5 | 22705225
9303 | 3,0-4 | 21362 | 4490 | 30 | -0.66372 | 12.7637 | 12.1 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 54329 | 20160100
9304 | 3,0-14 |  | 5384 | 29 | 0.1 | 13.5 | 13.6 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 73222.4 | 28987456
9304 | 3,0-12 |  | 5343 | 30 | 0.4 | 13.2 | 13.6 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 72664.8 | 28547649
9304 | 3,0-4 | 21355 | 5124 | 30 | -0.067475 | 13.6675 | 13.6 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 69686.4 | 26255376
9301 | 3,0-14 |  | 5299 | 29 | -0.4 | 13.4 | 13 | 27.6 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 68887 | 28079401
9301 | 3,0-12 |  | 4937 | 30 | 0.6 | 12.4 | 13 | 27.6 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 64181 | 24373969
9301 | 3,0-4 | 21116 | 4648 | 30 | 0.011055 | 12.9889 | 13 | 27.6 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 60424 | 21603904
266 | 3,0-14 |  | 5565 | 29 | -3.8 | 13.9 | 10.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 56206.5 | 30969225
266 | 3,0-12 |  | 5499 | 30 | -3.4 | 13.5 | 10.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 55539.9 | 30239001
266 | 3,0-4 | 20587 | 4770 | 30 | -3.0629 | 13.1629 | 10.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 48177 | 22752900
267 | 3,0-14 |  | 4529 | 30 | -1.6 | 11.8 | 10.2 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 46195.8 | 20511841
267 | 3,0-12 |  | 4437 | 30 | -1.2 | 11.4 | 10.2 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 45257.4 | 19686969
267 | 3,0-4 | 20538 | 3888 | 30 | -1.7056 | 11.9056 | 10.2 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 39657.6 | 15116544
nummerloos1 | 3,0-14 |  | 5499 | 32 | -1.8 | 13.8 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 65988 | 30239001
nummerloos1 | 3,0-12 |  | 5674 | 31 | -1.9 | 13.9 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 68088 | 32194276 | grote afwijkingen overal, kan ook te wijten zijn aan andere gehaka. Staat andere software op, heeft backlight, toont geen temperatuur etc.
nummerloos1 | 3,0-4 | 20890 | 5164 | 31 | -1.7245 | 13.7245 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 61968 | 26666896
262 | 3,0-14 |  | 4782 | 32 | -1.3 | 12.3 | 11 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 52602 | 22867524
262 | 3,0-12 |  | 4852 | 31 | -1.2 | 12.2 | 11 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 53372 | 23541904
262 | 3,0-4 | 21022 | 4134 | 31 | -1.2562 | 12.2562 | 11 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 45474 | 17089956
261 | 3,0-14 |  | 5398 | 32 | -1.3 | 13.6 | 12.3 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 66395.4 | 29138404
261 | 3,0-12 |  | 5394 | 33 | -1 | 13.3 | 12.3 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 66346.2 | 29095236
261 | 3,0-4 | 20277 | 5135 | 32 | -1.3832 | 13.6832 | 12.3 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 63160.5 | 26368225
266 | 3,0-14 |  | 5417 | 33 | -1.5 | 13.6 | 12.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 65545.7 | 29343889
266 | 3,0-12 |  | 5460 | 33 | -1.3 | 13.4 | 12.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 66066 | 29811600
266 | 3,0-4 | 20290 | 5152 | 32 | -1.6074 | 13.7074 | 12.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 62339.2 | 26543104
269 | 3,0-14 |  | 5469 | 33 | -1.7 | 13.7 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 65628 | 29909961
269 | 3,0-12 |  | 5483 | 33 | -1.5 | 13.5 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 65796 | 30063289
269 | 3,0-4 | 20302 | 5362 | 32 | -2.0067 | 14.0067 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 64344 | 28751044
270 | 3,0-14 |  | 5389 | 33 | -1.5 | 13.5 | 12 |  | 1 | [7 empty] | 64668 | 29041321
270 | 3,0-12 |  | 5377 | 33 | -1.3 | 13.3 | 12 |  | 1 | [7 empty] | 64524 | 28912129
270 | 3,0-4 | 20271 | 5029 | 32 | -1.5321 | 13.5321 | 12 |  | 1 | [7 empty] | 60348 | 25290841
| 3,0-14 | [7 empty] | 0
| 3,0-12 | [7 empty] | 0
| 3,0-4 |  |  |  |  | 6.3633 |  |  | 0
| 3,0-14 | [7 empty] | 0
| 3,0-12 | [7 empty] | 0
| 3,0-4 |  |  |  |  | 6.3633 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Gehakas
|  | Gehaka Augosto 12071123001010 |  | Gehaka 12071123001009
Sample number | Date | Hum | Temp | Hum | Temp | ErrorHum | ErrorTemp
256 | 2016-07-19 | 10.9 | 27.5 | 11 | 28 | 0.1 | 0.5
255 | 2016-07-19 | 11.9 | 27.5 | 12 | 27.9 | 0.1 | 0.4
257 | 2016-07-19 | 14.1 | 27.4 | 14.5 | 27.9 | 0.4 | 0.5
253 | 2016-07-19 | 11.7 | 27.7 | 11.7 | 28 | 0 | 0.3
9309 |  | 12 | 28 | 11.9 | 28.5 | -0.1 | 0.5
9301 |  | 13 | 27.6 | 12.9 | 28.4 | -0.1 | 0.8
9304 |  | 13.6 | 27.7 | 13.4 | 28.2 | -0.2 | 0.5
9303 |  | 12.1 | 27.7 | 12.1 | 28.3 | 0 | 0.6

## Augostometer
11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | waarden buiten avg + 0,5stddev worden gemarkeerd | [8 empty] | 142g afwegen voor gehaka
Sample nummer | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Error | Voorspelling | Gehaka humidity | Gehaka temp | Complete | Gebruikte meter | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra | hum*cycls | cycl² | aantal geldige samples | 11
9355 | 25668 | 12160 | 30 | -11.5972 | 23.6972 | 12.1 | 30.4 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 147136 | 147865600 | "-sum(hum*cycl)" | -946168.5
9359 | 25744 | 7956 | 30 | -2.1044 | 17.7044 | 15.6 | 31.4 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 124113.6 | 63297936 | hum_avg | 13.4818
9453 | 20492 | 3801 | 30 | -0.68156 | 11.7816 | 11.1 | 30.1 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 42191.1 | 14447601 | cycl_avg | 6296.3636
9468 | 20581 | 5873 | 30 | -1.4352 | 14.7352 | 13.3 | 30.6 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 78110.9 | 34492129 | controle | 6296.3636
9465 | 20653 | 6606 | 31 | 0.11996 | 15.78 | 15.9 | 30.3 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 105035.4 | 43639236 | sum_cycl | 69260
9465 | 20598 | 6595 | 31 | 0.035638 | 15.7644 | 15.8 | 30.6 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 104201 | 43494025 | sum_hum | 148.3
259 | 20130 | 5957 | 30 | -1.0549 | 14.8549 | 13.8 | 29.2 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 82206.6 | 35485849 | sum_cycl² | 490862190
258 | 20214 | 6115 | 30 | -1.2801 | 15.0801 | 13.8 | 29.2 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 84387 | 37393225
256 | 20537 | 3331 | 29 | -0.21158 | 11.1116 | 10.9 | 27.5 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 36307.9 | 11095561 | teller_a | -12417.7727
255 | 20572 | 4878 | 30 | -1.4168 | 13.3168 | 11.9 | 27.5 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 58048.2 | 23794884 | noemer_a | -54776044.5455
257 | 20616 | 5988 | 30 | -0.79909 | 14.8991 | 14.1 | 27.4 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 84430.8 | 35856144
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | const_a | 0.0002267
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | const_b | 12.0544
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0