## Kalibratiemetingen
111 | 113 | 113 | 113 |  |  | 110 | 98 |  | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
|  |  |  | waarden buiten avg + 0,5stddev worden gemarkeerd | [8 empty] | 142g afwegen voor gehaka
Sample nummer | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Error | Voorspelling | Gehaka humidity | Gehaka temp | Complete | Gebruikte meter | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra | hum*cycls | cycls²
8703 | 21629 | 6274 | 30 | 2.4932 | 15.3068 | 17.8 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 111677.2 | 39363076 | aantal geldige samples | 109
8705 | 21696 | 5635 | 31 | 0.2041 | 14.3959 | 14.6 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 82271 | 31753225 | "-sum(hum*cycl)" | -6690606.5
8667 | 21709 | 4577 | 31 | 0.81226 | 12.8877 | 13.7 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 62704.9 | 20948929 | hum_avg | 12.9798
8708 | 21719 | 3728 | 31 | 0.3225 | 11.6775 | 12 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 44736 | 13897984 | cycl_avg | 4641.5963
8717 | 21686 | 5617 | 33 | 0.22976 | 14.3702 | 14.6 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 82008.2 | 31550689 | controle | 4641.5963
| 21647 | 5908 | 33 | 1.3149 | 14.7851 | 16.1 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 95118.8 | 34904464 | sum_cycl | 505934
| 21646 | 5081 | 32 | 0.29382 | 13.6062 | 13.9 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 70625.9 | 25816561 | sum_hum | 1414.8
8723 | 21682 | 3935 | 33 | 0.027425 | 11.9726 | 12 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 47220 | 15484225 | sum_cycl² | 2435102116
8649 | 21538 | 5546 | 31 | 0.53097 | 14.269 | 14.8 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 82080.8 | 30758116
8647 | 21548 | 5379 | 31 | -0.33097 | 14.031 | 13.7 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka | 73692.3 | 28933641 | teller_a | -123676.0119
123 | 21572 | 4834 | 31 | -1.1541 | 13.2541 | 12.1 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | niet gemeten met gehaka | 58491.4 | 23367556 | noemer_a | -86760718.2385
121 | 21521 | 5908 | 31 | 0.31495 | 14.7851 | 15.1 |  | 1 |  | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | eerste volledig juiste | 89210.8 | 34904464
8892 | 22250 | 3614 | 25 | -0.31499 | 11.515 | 11.2 | 31.3 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 40476.8 | 13060996 | const_a | 0.0014255
175 | 22353 | 3713 | 26 | -0.45612 | 11.6561 | 11.2 | 31.3 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 41585.6 | 13786369 | const_b | 6.3633
212 | 22372 | 4436 | 26 | 1.8133 | 12.6867 | 14.5 | 31.5 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 64322 | 19678096
173 | 22366 | 1680 | 26 | 1.0419 | 8.7581 | 9.8 | 31.4 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 16464 | 2822400
174 | 22367 | 3546 | 26 | -0.41806 | 11.4181 | 11 | 31.3 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 39006 | 12574116
8894 | 22306 | 5720 | 26 | -0.71706 | 14.5171 | 13.8 | 31.8 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 78936 | 32718400
8895 | 22306 | 4329 | 26 | -0.73422 | 12.5342 | 11.8 | 31.7 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig |  | 51082.2 | 18740241
8840 | 22203 | 3097 | 25 | 0.021981 | 10.778 | 10.8 | 31.6 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 33447.6 | 9591409
8850 | 22217 | 5232 | 25 | -0.42143 | 13.8214 | 13.4 | 31.4 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 70108.8 | 27373824
8852 | 22215 | 2723 | 25 | 0.55511 | 10.2449 | 10.8 | 31.5 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 29408.4 | 7414729
8851 | 22216 | 3339 | 26 | -0.32299 | 11.123 | 10.8 | 31.5 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 36061.2 | 11148921
8858 | 22212 | 3076 | 26 | 0.051916 | 10.7481 | 10.8 | 31.6 | 1 | 3.0-2 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-05 | avond |  | 33220.8 | 9461776
9200 | 21798 | 5479 | 29 | -0.073522 | 14.1735 | 14.1 | 28.7 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig | vanaf hier 3,0-4 | 77253.9 | 30019441
9201 | 21874 | 5222 | 29 | -0.10717 | 13.8072 | 13.7 | 29 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 71541.4 | 27269284
9199 | 21900 | 4905 | 29 | -0.25529 | 13.3553 | 13.1 | 28.5 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 64255.5 | 24059025
[6 empty] | 14.3 | 28.5 | 0 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 0 | 0
9192 | 21962 | 4857 | 30 | -0.68687 | 13.2869 | 12.6 | 28.1 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 61198.2 | 23590449
9165 | 21987 | 4007 | 30 | -0.27521 | 12.0752 | 11.8 | 27.8 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 47282.6 | 16056049
9162 | 22004 | 5068 | 30 | -0.48765 | 13.5876 | 13.1 | 27.5 | 1 | 3,0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 66390.8 | 25684624
9163 | 22009 | 5386 | 30 | -0.94095 | 14.041 | 13.1 | 27.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 70556.6 | 29008996
9164 | 22016 | 5589 | 30 | -0.43033 | 14.3303 | 13.9 | 27.5 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 77687.1 | 31236921
195 | 22050 | 4876 | 30 | -0.51396 | 13.314 | 12.8 | 27.5 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 62412.8 | 23775376
8932 | 21987 | 3899 | 30 | -0.52126 | 11.9213 | 11.4 | 27.7 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 44448.6 | 15202201
9161 | 21945 | 5294 | 30 | -0.0098075 | 13.9098 | 13.9 | 28.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 73586.6 | 28026436
9172 | 22050 | 4076 | 30 | -0.57357 | 12.1736 | 11.6 | 28.5 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 47281.6 | 16613776
9205 | 22005 | 5007 | 30 |  | 13.5007 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig | net genoeg bonen | 0 | 25070049
9174 | 22055 | 4731 | 30 | -0.40726 | 13.1073 | 12.7 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 60083.7 | 22382361
9204 | 22002 | 5010 | 30 |  | 13.505 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 0 | 25100100
9175 | 21986 | 4788 | 30 | -0.58851 | 13.1885 | 12.6 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 60328.8 | 22924944
9176 | 22032 | 4985 | 30 | 0.13067 | 13.4693 | 13.6 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 67796 | 24850225
9173 | 22053 | 4590 | 30 | -0.40627 | 12.9063 | 12.5 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 57375 | 21068100
9171 | 22067 | 4106 | 30 | -0.21633 | 12.2163 | 12 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 49272 | 16859236
9166 | 22057 | 3902 | 30 | -0.32553 | 11.9255 | 11.6 | 28.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 45263.2 | 15225604
9203 | 22041 | 5646 | 30 | 0.088422 | 14.4116 | 14.5 | 28.8 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 81867 | 31877316
9188 | 22015 | 4844 | 30 | -0.36834 | 13.2683 | 12.9 | 28.8 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 62487.6 | 23464336
9204 | 22008 | 5110 | 30 | -0.74752 | 13.6475 | 12.9 | 28.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 65919 | 26112100
9205 | 22034 | 4960 | 30 | -0.9337 | 13.4337 | 12.5 | 28.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig | net genoeg bonen | 62000 | 24601600
9183 | 21750 | 5283 | 29 | 0.10587 | 13.8941 | 14 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 73962 | 27910089
9185 | 21809 | 5348 | 30 | -0.086784 | 13.9868 | 13.9 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 74337.2 | 28601104
9186 | 21859 | 5216 | 30 | -0.59862 | 13.7986 | 13.2 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 68851.2 | 27206656
9189 | 21884 | 5427 | 30 | -0.7994 | 14.0994 | 13.3 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | zonnig |  | 72179.1 | 29452329
9177 | 21892 | 4691 | 30 | -1.0502 | 13.0502 | 12 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 56292 | 22005481
189 | 21929 | 5522 | 30 | -0.93482 | 14.2348 | 13.3 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 73442.6 | 30492484
9178 | 21922 | 5260 | 30 | -0.66134 | 13.8613 | 13.2 | 28.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 69432 | 27667600
9179 | 21923 | 5089 | 30 | -0.81758 | 13.6176 | 12.8 | 28.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 65139.2 | 25897921
9180 | 21965 | 4814 | 30 | -0.025575 | 13.2256 | 13.2 | 28.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 63544.8 | 23174596
9182 | 21875 | 5037 | 30 | -0.54346 | 13.5435 | 13 | 28.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-11 | avond |  | 65481 | 25371369
199 | 21665 | 4731 | 30 | -0.80726 | 13.1073 | 12.3 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 58191.3 | 22382361
203 | 21799 | 5212 | 30 | -0.79292 | 13.7929 | 13 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 67756 | 27164944
9238 | 21841 | 5180 | 30 | -0.8473 | 13.7473 | 12.9 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 66822 | 26832400
9177 | 21816 | 4255 | 30 | -0.72873 | 12.4287 | 11.7 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 49783.5 | 18105025
9189 | 21815 | 5477 | 30 | -0.67067 | 14.1707 | 13.5 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond | lege cycli niet zeker | 73939.5 | 29997529
9186 | 21824 | 5282 | 31 | -0.3927 | 13.8927 | 13.5 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond | overvol gedaan | 71307 | 27899524
9216 | 21799 | 5525 | 31 | 0.16091 | 14.2391 | 14.4 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 79560 | 30525625
9214 | 21779 | 4643 | 31 | -1.0818 | 12.9818 | 11.9 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 55251.7 | 21557449
9211 | 21818 | 3469 | 31 | -0.4083 | 11.3083 | 10.9 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 37812.1 | 12033961
9212 | 21815 | 5365 | 31 | -0.71102 | 14.011 | 13.3 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 71354.5 | 28783225
9210 | 21820 | 3842 | 31 | -0.44 | 11.84 | 11.4 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 43798.8 | 14760964
9209 | 21834 | 5114 | 31 | -0.45322 | 13.6532 | 13.2 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 67504.8 | 26152996
215 | 21840 | 5420 | 30 | -0.18942 | 14.0894 | 13.9 | 31 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-13 | avond |  | 75338 | 29376400
210 | 21490 | 4795 | 30 | -0.49849 | 13.1985 | 12.7 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 60896.5 | 22992025
214 | 21573 | 4823 | 30 |  | 13.2384 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend | te weinig bonen voor gehaka | 0 | 23261329
216 | 21594 | 4628 | 30 | -0.66044 | 12.9604 | 12.3 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 56924.4 | 21418384
215 | 21625 | 5260 | 30 | -0.36134 | 13.8613 | 13.5 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 71010 | 27667600
211 | 21633 | 4844 | 30 |  | 13.2683 |  |  | 0 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend | te weinig bonen voor gehaka | 0 | 23464336
212 | 21658 | 3045 | 30 | 0.29611 | 10.7039 | 11 | 29.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 33495 | 9272025
217 | 21646 | 4323 | 30 | -0.72566 | 12.5257 | 11.8 | 29.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 51011.4 | 18688329
9285 | 21626 | 4994 | 30 | -0.58216 | 13.4822 | 12.9 | 30 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 64422.6 | 24940036
9288 | 21536 | 3347 | 30 | -0.03439 | 11.1344 | 11.1 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 37151.7 | 11202409
9289 | 21574 | 2721 | 30 | 0.35796 | 10.242 | 10.6 | 31 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, ochtend |  | 28842.6 | 7403841
9269 | 21597 | 4369 | 30 | -0.29123 | 12.5912 | 12.3 | 30.2 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag |  | 53738.7 | 19088161
9267 | 21639 | 5078 | 30 | -0.1019 | 13.6019 | 13.5 | 30 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag |  | 68553 | 25786084
9267 | 21674 | 5183 | 30 | -0.15158 | 13.7516 | 13.6 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag | meting meerdere keren uitgevoerd | 70488.8 | 26863489
9267 | 21666 | 5123 | 30 | -0.06605 | 13.666 | 13.6 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag | onmiddellijk na elkaar | 69672.8 | 26245129
9261 | 21671 | 4657 | 30 | -0.50177 | 13.0018 | 12.5 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag |  | 58212.5 | 21687649
9262 | 21655 | 4885 | 30 | -0.72678 | 13.3268 | 12.6 | 29.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | zonnig, namiddag |  | 61551 | 23863225
9265 | 21655 | 3995 | 30 | -0.5581 | 12.0581 | 11.5 | 29.9 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 45942.5 | 15960025
9266 | 21663 | 4108 | 30 | -0.61918 | 12.2192 | 11.6 | 30 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 47652.8 | 16875664
9327 | 21484 | 4878 | 30 | -0.016806 | 13.3168 | 13.3 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 64877.4 | 23794884
9326 | 21602 | 4673 | 30 | -0.72458 | 13.0246 | 12.3 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 57477.9 | 21836929
9323 | 21617 | 4147 | 30 | -0.67478 | 12.2748 | 11.6 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 48105.2 | 17197609
9355 | 21275 | 4097 | 30 | -0.1035 | 12.2035 | 12.1 | 30.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 49573.7 | 16785409
9359 | 21379 | 5529 | 30 | 1.3552 | 14.2448 | 15.6 | 31.4 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 86252.4 | 30569841
9359 | 21366 | 5622 | 30 | 1.2226 | 14.3774 | 15.6 | 30.8 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond | meting opnieuw gedaan wegens te grote fout | 87703.2 | 31606884
9359 | 21406 | 5539 | 30 | 1.3409 | 14.2591 | 15.6 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond |  | 86408.4 | 30680521
9359 | 21411 | 5526 | 30 | 1.3595 | 14.2405 | 15.6 | 30.7 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 13/07/2016 | avond | geen idee wat er mis is met deze sample | 86205.6 | 30536676
9452 | 21144 | 4579 | 29 | -0.69059 | 12.8906 | 12.2 | 29.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 55863.8 | 20967241
9452 | 21261 | 3844 | 30 | 0.35714 | 11.8429 | 12.2 | 29.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend | isolatie dmv papier | 46896.8 | 14776336
9453 | 21293 | 3203 | 30 | 0.17088 | 10.9291 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend | gehaka had het ook moeilijk: hum tss 10,9 en 11,2 | 35553.3 | 10259209
9453 | 21363 | 2225 | 30 | 1.565 | 9.535 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 24697.5 | 4950625
9453 | 21350 | 2853 | 30 | 0.6698 | 10.4302 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 31668.3 | 8139609
9453 | 21346 | 2915 | 30 | 0.58142 | 10.5186 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 32356.5 | 8497225
9453 | 21358 | 3072 | 30 | 0.35762 | 10.7424 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 34099.2 | 9437184
9453 | 21344 | 3376 | 30 | -0.075729 | 11.1757 | 11.1 | 30.1 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 37473.6 | 11397376
9468 | 21390 | 4890 | 30 | -0.033912 | 13.3339 | 13.3 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 65037 | 23912100
9465 | 21378 | 5706 | 30 | 1.4029 | 14.4971 | 15.9 | 30.3 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 90725.4 | 32558436
9465 | 21414 | 5666 | 31 | 1.3599 | 14.4401 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 89522.8 | 32103556
9465 | 21449 | 4763 | 31 | 2.6471 | 13.1529 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 75255.4 | 22686169
9465 | 21456 | 4626 | 31 | 2.8424 | 12.9576 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 73090.8 | 21399876
9465 | 21455 | 4891 | 31 | 2.4647 | 13.3353 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 77277.8 | 23921881
9465 | 21473 | 4849 | 31 | 2.5245 | 13.2755 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | ja | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 76614.2 | 23512801
9465 | 21410 | 5505 | 31 | 1.5894 | 14.2106 | 15.8 | 30.6 | 1 | 3.0-4 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend | opnieuw samplenummer dat serieus afwijkt qua cyclos | 86979 | 30305025
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Grafiek_kalibratiemetingen
aantal geldige samples | 109
"-sum(hum*cycl)" | -6690606.5 | hum | cycls | true | hum*cycls | cycl² | voorspelling | fout | maxfout | 2.4932
hum_avg | 12.9798 | 9.8 | 1680 | 1 | 16464 | 2822400 | 8.7581 | 1.0419 | minfout | 0.0098075
cycl_avg | 4641.5963 | 10.6 | 2721 | 1 | 28842.6 | 7403841 | 10.242 | 0.35796 | avgfout | 0.51562
controle | 4641.5963 | 10.8 | 3339 | 1 | 36061.2 | 11148921 | 11.123 | 0.32299 | stddev | 0.39359
sum_cycl | 505934 | 10.8 | 3097 | 1 | 33447.6 | 9591409 | 10.778 | 0.021981 | stddev2 | 0.39593
sum_hum | 1414.8 | 10.8 | 3076 | 1 | 33220.8 | 9461776 | 10.7481 | 0.051916
sum_cycl² | 2435102116 | 10.8 | 2723 | 1 | 29408.4 | 7414729 | 10.2449 | 0.55511
|  | 10.9 | 3469 | 1 | 37812.1 | 12033961 | 11.3083 | 0.4083
teller_a | -123676.0119 | 11 | 3546 | 1 | 39006 | 12574116 | 11.4181 | 0.41806
noemer_a | -86760718.2385 | 11 | 3045 | 1 | 33495 | 9272025 | 10.7039 | 0.29611
|  | 11.1 | 3347 | 1 | 37151.7 | 11202409 | 11.1344 | 0.03439
const_a | 0.0014255 | 11.2 | 3713 | 1 | 41585.6 | 13786369 | 11.6561 | 0.45612
const_b | 6.3633 | 11.2 | 3614 | 1 | 40476.8 | 13060996 | 11.515 | 0.31499
|  | 11.4 | 3899 | 1 | 44448.6 | 15202201 | 11.9213 | 0.52126
|  | 11.4 | 3842 | 1 | 43798.8 | 14760964 | 11.84 | 0.44
|  | 11.5 | 3995 | 1 | 45942.5 | 15960025 | 12.0581 | 0.5581
|  | 11.6 | 4108 | 1 | 47652.8 | 16875664 | 12.2192 | 0.61918
|  | 11.6 | 4076 | 1 | 47281.6 | 16613776 | 12.1736 | 0.57357
|  | 11.6 | 3902 | 1 | 45263.2 | 15225604 | 11.9255 | 0.32553
|  | 11.7 | 4255 | 1 | 49783.5 | 18105025 | 12.4287 | 0.72873
|  | 11.8 | 4329 | 1 | 51082.2 | 18740241 | 12.5342 | 0.73422
|  | 11.8 | 4323 | 1 | 51011.4 | 18688329 | 12.5257 | 0.72566
|  | 11.8 | 4007 | 1 | 47282.6 | 16056049 | 12.0752 | 0.27521
|  | 11.9 | 4643 | 1 | 55251.7 | 21557449 | 12.9818 | 1.0818
|  | 12 | 4691 | 1 | 56292 | 22005481 | 13.0502 | 1.0502
|  | 12 | 4106 | 1 | 49272 | 16859236 | 12.2163 | 0.21633
|  | 12 | 3935 | 1 | 47220 | 15484225 | 11.9726 | 0.027425
|  | 12 | 3728 | 1 | 44736 | 13897984 | 11.6775 | 0.3225
|  | 12.1 | 4834 | 1 | 58491.4 | 23367556 | 13.2541 | 1.1541
|  | 12.3 | 4731 | 1 | 58191.3 | 22382361 | 13.1073 | 0.80726
|  | 12.3 | 4628 | 1 | 56924.4 | 21418384 | 12.9604 | 0.66044
|  | 12.3 | 4369 | 1 | 53738.7 | 19088161 | 12.5912 | 0.29123
|  | 12.5 | 4960 | 1 | 62000 | 24601600 | 13.4337 | 0.9337
|  | 12.5 | 4657 | 1 | 58212.5 | 21687649 | 13.0018 | 0.50177
|  | 12.5 | 4590 | 1 | 57375 | 21068100 | 12.9063 | 0.40627
|  | 12.6 | 4885 | 1 | 61551 | 23863225 | 13.3268 | 0.72678
|  | 12.6 | 4857 | 1 | 61198.2 | 23590449 | 13.2869 | 0.68687
|  | 12.6 | 4788 | 1 | 60328.8 | 22924944 | 13.1885 | 0.58851
|  | 12.7 | 4795 | 1 | 60896.5 | 22992025 | 13.1985 | 0.49849
|  | 12.7 | 4731 | 1 | 60083.7 | 22382361 | 13.1073 | 0.40726
|  | 12.8 | 5089 | 1 | 65139.2 | 25897921 | 13.6176 | 0.81758
|  | 12.8 | 4876 | 1 | 62412.8 | 23775376 | 13.314 | 0.51396
|  | 12.9 | 5180 | 1 | 66822 | 26832400 | 13.7473 | 0.8473
|  | 12.9 | 5110 | 1 | 65919 | 26112100 | 13.6475 | 0.74752
|  | 12.9 | 4994 | 1 | 64422.6 | 24940036 | 13.4822 | 0.58216
|  | 12.9 | 4844 | 1 | 62487.6 | 23464336 | 13.2683 | 0.36834
|  | 13 | 5212 | 1 | 67756 | 27164944 | 13.7929 | 0.79292
|  | 13 | 5037 | 1 | 65481 | 25371369 | 13.5435 | 0.54346
|  | 13.1 | 5386 | 1 | 70556.6 | 29008996 | 14.041 | 0.94095
|  | 13.1 | 5068 | 1 | 66390.8 | 25684624 | 13.5876 | 0.48765
|  | 13.1 | 4905 | 1 | 64255.5 | 24059025 | 13.3553 | 0.25529
|  | 13.2 | 5260 | 1 | 69432 | 27667600 | 13.8613 | 0.66134
|  | 13.2 | 5216 | 1 | 68851.2 | 27206656 | 13.7986 | 0.59862
|  | 13.2 | 5114 | 1 | 67504.8 | 26152996 | 13.6532 | 0.45322
|  | 13.2 | 4814 | 1 | 63544.8 | 23174596 | 13.2256 | 0.025575
|  | 13.3 | 5522 | 1 | 73442.6 | 30492484 | 14.2348 | 0.93482
|  | 13.3 | 5427 | 1 | 72179.1 | 29452329 | 14.0994 | 0.7994
|  | 13.3 | 5365 | 1 | 71354.5 | 28783225 | 14.011 | 0.71102
|  | 13.4 | 5232 | 1 | 70108.8 | 27373824 | 13.8214 | 0.42143
|  | 13.5 | 5477 | 1 | 73939.5 | 29997529 | 14.1707 | 0.67067
|  | 13.5 | 5282 | 1 | 71307 | 27899524 | 13.8927 | 0.3927
|  | 13.5 | 5260 | 1 | 71010 | 27667600 | 13.8613 | 0.36134
|  | 13.5 | 5078 | 1 | 68553 | 25786084 | 13.6019 | 0.1019
|  | 13.6 | 5183 | 1 | 70488.8 | 26863489 | 13.7516 | 0.15158
|  | 13.6 | 5123 | 1 | 69672.8 | 26245129 | 13.666 | 0.06605
|  | 13.6 | 4985 | 1 | 67796 | 24850225 | 13.4693 | 0.13067
|  | 13.7 | 5379 | 1 | 73692.3 | 28933641 | 14.031 | 0.33097
|  | 13.7 | 5222 | 1 | 71541.4 | 27269284 | 13.8072 | 0.10717
|  | 13.7 | 4577 | 1 | 62704.9 | 20948929 | 12.8877 | 0.81226
|  | 13.8 | 5720 | 1 | 78936 | 32718400 | 14.5171 | 0.71706
|  | 13.9 | 5589 | 1 | 77687.1 | 31236921 | 14.3303 | 0.43033
|  | 13.9 | 5420 | 1 | 75338 | 29376400 | 14.0894 | 0.18942
|  | 13.9 | 5348 | 1 | 74337.2 | 28601104 | 13.9868 | 0.086784
|  | 13.9 | 5294 | 1 | 73586.6 | 28026436 | 13.9098 | 0.0098075
|  | 13.9 | 5081 | 1 | 70625.9 | 25816561 | 13.6062 | 0.29382
|  | 14 | 5283 | 1 | 73962 | 27910089 | 13.8941 | 0.10587
|  | 14.1 | 5479 | 1 | 77253.9 | 30019441 | 14.1735 | 0.073522
|  | 14.4 | 5525 | 1 | 79560 | 30525625 | 14.2391 | 0.16091
|  | 14.5 | 5646 | 1 | 81867 | 31877316 | 14.4116 | 0.088422
|  | 14.5 | 4436 | 1 | 64322 | 19678096 | 12.6867 | 1.8133
|  | 14.6 | 5635 | 1 | 82271 | 31753225 | 14.3959 | 0.2041
|  | 14.6 | 5617 | 1 | 82008.2 | 31550689 | 14.3702 | 0.22976
|  | 14.8 | 5546 | 1 | 82080.8 | 30758116 | 14.269 | 0.53097
|  | 15.1 | 5908 | 1 | 89210.8 | 34904464 | 14.7851 | 0.31495
|  | 16.1 | 5908 | 1 | 95118.8 | 34904464 | 14.7851 | 1.3149
|  | 17.8 | 6274 | 1 | 111677.2 | 39363076 | 15.3068 | 2.4932
|  | 0 | 5010 | 0 | 0 | 25100100 | FALSE
|  | 0 | 5007 | 0 | 0 | 25070049 | FALSE
|  | 0 | 4844 | 0 | 0 | 23464336 | FALSE
|  | 0 | 4823 | 0 | 0 | 23261329 | FALSE
|  | 13.3 | 4878 | 1 | 64877.4 | 23794884 | 13.3168
|  | 12.3 | 4673 | 1 | 57477.9 | 21836929 | 13.0246
|  | 11.6 | 4147 | 1 | 48105.2 | 17197609 | 12.2748
|  | 12.1 | 4097 | 1 | 49573.7 | 16785409 | 12.2035
|  | 15.6 | 5529 | 1 | 86252.4 | 30569841 | 14.2448
|  | 15.6 | 5622 | 1 | 87703.2 | 31606884 | 14.3774
|  | 15.6 | 5539 | 1 | 86408.4 | 30680521 | 14.2591
|  | 15.6 | 5526 | 1 | 86205.6 | 30536676 | 14.2405
|  | 12.2 | 4579 | 1 | 55863.8 | 20967241 | 12.8906
|  | 12.2 | 3844 | 1 | 46896.8 | 14776336 | 11.8429
|  | 11.1 | 3203 | 1 | 35553.3 | 10259209 | 10.9291
|  | 11.1 | 2225 | 1 | 24697.5 | 4950625 | 9.535
|  | 11.1 | 2853 | 1 | 31668.3 | 8139609 | 10.4302
|  | 11.1 | 2915 | 1 | 32356.5 | 8497225 | 10.5186
|  | 11.1 | 3072 | 1 | 34099.2 | 9437184 | 10.7424
|  | 11.1 | 3376 | 1 | 37473.6 | 11397376 | 11.1757
|  | 13.3 | 4890 | 1 | 65037 | 23912100 | 13.3339
|  | 15.9 | 5706 | 1 | 90725.4 | 32558436 | 14.4971
|  | 15.8 | 5666 | 1 | 89522.8 | 32103556 | 14.4401
|  | 15.8 | 4763 | 1 | 75255.4 | 22686169 | 13.1529
|  | 15.8 | 4626 | 1 | 73090.8 | 21399876 | 12.9576
|  | 15.8 | 4891 | 1 | 77277.8 | 23921881 | 13.3353
|  | 15.8 | 4849 | 1 | 76614.2 | 23512801 | 13.2755
|  | 15.8 | 5505 | 1 | 86979 | 30305025 | 14.2106
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0

## LegePeriodicos
Periodicos lege meters
datum | 2016-07-08 | 2016-07-08 | opmerking | opmerking 2
3,0-7 | 24888 | 24933 | battery 4,8v | op 08/07 heeft het heel veel geregend.
3,0-18 | 16469 | 16482 | knoppen zijn belachelijk slecht
3,0-12 | 17109 | 17083 | batterij net vervangen, werkte niet meer
3,0-3 | 21039 | 21075
3,0-8 | 17225 | 17237
3,0-1 | 20472 | 20472 | dat consistency
3,0-10 | 17155 | 17053
3,0-11 | 23131 | 23142
3,0-14 | 20786 | 20800
3,0-13 | 23576 | 23584
3,0-5 | 16736 | 16740 | batterij net vervangen, werkte niet meer
3,0-6 | 23538 | 21597 | geeft heel wisselende waarden tussen 21k en 23k, stabiliseert na een tijd naar 21k
3,0-16 | 16855 | 16863 | staat oude/andere software op
2,3-1 | 17667 | 17660 | staat oude/andere software op, batterij 6,4V
3,0-17 | 20042 | 20108 | staat oude/andere software op
3,0-15 | 20633 | 20621

## Impedantiemeter
Uitleg: | Pk is telkens waar de piek van dat kanaal voorkomt. (in microseconden). Zo kan de faseverschuiving bepaald worden. Deze waarden zijn gemeten met de picoscope. Van elk kanaal worden 2 opeenvolgende pieken bepaald. Hieruit wordt de periode tweemaal berekend, de gemiddelde periode en ook tweemaal het faseverschil. De in te stellen parameters op de PCB worden ook meegegeven, de gebruikte toestellen en frequentie.
Pk A uitg instr µs | Pk B shunt µs | nxt pk A | nxt pk B | Periode A | Periode B | Gemiddele periode | Faseverschil 1 (°) | Faseverschil 2 (°) | Gain resistance | Shunt resistance | 9V/12V | AWG of humidity | freq awg
617 | 705 | 956 | 1048 | 339 | 343 | 341 | 92.9032 | 97.1261 |  |  | 9V | AWG | 3000
680 | 826 | 1184 | 1324 | 504 | 498 | 501 | 104.9102 | 100.5988 |  |  | 9V | AWG | 2000
1170 | 1508 | 2166 | 2514 | 996 | 1006 | 1001 | 121.5584 | 125.1548 |  |  | 9V | AWG | 1000
8050 | 13000 | 18200 | 23000 | 10150 | 10000 | 10075 | 176.8734 | 171.5136 |  |  |  |  | 100
2315 | 3200 | 4300 | 5200 | 1985 | 2000 | 1992.5 | 159.8996 | 162.6098
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## PeriodeTest
Uitleg: | Hier worden een aantal materialen in de humidity sensor gestoken, om te kijken of het aantal periodicos veranderen. Dit blijkt het geval te zijn. Wel moet in het achterhoofd gehouden worden dat de lege meting eraf getrokken wordt, en dat een verschil van 700 flanken overeen komt met een verschil van ongeveer 1% humidity
[6 empty] | gemiddeld | afwijking in percent tov leeg
andere plastic | 21089 | 21093 | 21116 | 21096 | 21108 | 21100.4 | 0.23657
roze plastic | 22307 | 21562 | 21585 | 21660 | 21917 | 21806.2 | 3.5894
hout | 21307 | 21299 | 21191 | 21150 | 21200 | 21229.4 | 0.84938
schroevendraaier | 21084 | 21081 | 21094 | 21093 | 21084 | 21087.2 | 0.17387
leeg | 21034 | 21062 | 21043 | 21052 | 21062 | 21050.6 | 0
meting om te zien of papier goed is voor platen te isoleren
[8 empty] | papier | 21167 | 59 | 296 | papier voegt 59 cycli toe, verwaarloosbaar dus
[8 empty] | plakband | 21219 | 8 |  | een streepje plastic voegt 8 toe.

## DrieMeters
57 | 0 | 20 | 60 | 60 |  |  | 60 | 30 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | waarden buiten avg + 0,5stddev worden gemarkeerd | [7 empty] | 142g afwegen voor gehaka
Sample nummer | Gebruikte meter | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Error | Voorspelling | Gehaka humidity | Gehaka temp | Complete | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra | hum*cycls | cycl² |  | aantal geldige samples | 60
259 | 3,0-14 |  | 5458 | 30 | 0.1 | 13.7 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 75320.4 | 29789764 |  | "-sum(hum*cycl)" | -3618881.1
259 | 3,0-12 |  | 5413 | 30 | 0.5 | 13.3 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 74699.4 | 29300569 |  | hum_avg | 12.17
259 | 3,0-4 | 21129 | 5193 | 30 | 0.034166 | 13.7658 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 71663.4 | 26967249 |  | cycl_avg | 4926.7167
258 | 3,0-14 |  | 5675 | 29 | -0.3 | 14.1 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 78315 | 32205625 |  | controle | 4926.7167
258 | 3,0-12 |  | 5818 | 30 | -0.4 | 14.2 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 80288.4 | 33849124 |  | sum_cycl | 295603
258 | 3,0-4 | 21216 | 5364 | 30 | -0.20959 | 14.0096 | 13.8 | 29.2 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 74023.2 | 28772496 |  | sum_hum | 730.2
256 | 3,0-14 |  | 2696 | 28 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 29386.4 | 7268416 |  | sum_cycl² | 1348048133
256 | 3,0-12 |  | 2887 | 27 | 2.6 | 8.3 | 10.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 31468.3 | 8334769
256 | 3,0-4 | 21256 | 2853 | 27 | 0.4698 | 10.4302 | 10.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 31097.7 | 8139609 |  | teller_a | -21392.59
255 | 3,0-14 |  | 4460 | 28 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 53074 | 19891600 |  | noemer_a | 108304093.8167
255 | 3,0-12 |  | 4310 | 28 | 0.8 | 11.1 | 11.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 51289 | 18576100
255 | 3,0-4 | 21274 | 4202 | 29 | -0.45318 | 12.3532 | 11.9 | 27.5 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 50003.8 | 17656804 |  | const_a | -0.00019752
257 | 3,0-14 |  | 5354 | 28 | 0.6 | 13.5 | 14.1 | 27.4 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 75491.4 | 28665316 |  | const_b | 13.1431
257 | 3,0-12 |  | 5386 | 29 | 0.8 | 13.3 | 14.1 | 27.4 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 75942.6 | 29008996
257 | 3,0-4 | 21185 | 5094 | 29 | 0.47529 | 13.6247 | 14.1 | 27.4 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 71825.4 | 25948836
253 | 3,0-14 |  | 4359 | 28 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 51000.3 | 19000881
253 | 3,0-12 |  | 4312 | 29 | 0.6 | 11.1 | 11.7 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 50450.4 | 18593344
253 | 3,0-4 | 21268 | 4049 | 29 | -0.43508 | 12.1351 | 11.7 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 47373.3 | 16394401
9309 | 3,0-14 |  | 4627 | 28 | 0 | 12 | 12 | 28 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 55524 | 21409129
9309 | 3,0-12 |  | 4506 | 29 | 0.5 | 11.5 | 12 | 28 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 54072 | 20304036
9309 | 3,0-4 | 21317 | 4299 | 29 | -0.49145 | 12.4915 | 12 | 28 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 51588 | 18481401
9303 | 3,0-14 |  | 4732 | 29 | -0.1 | 12.2 | 12.1 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 57257.2 | 22391824
9303 | 3,0-12 |  | 4765 | 30 | 0.1 | 12 | 12.1 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 57656.5 | 22705225
9303 | 3,0-4 | 21362 | 4490 | 30 | -0.66372 | 12.7637 | 12.1 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 54329 | 20160100
9304 | 3,0-14 |  | 5384 | 29 | 0.1 | 13.5 | 13.6 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 73222.4 | 28987456
9304 | 3,0-12 |  | 5343 | 30 | 0.4 | 13.2 | 13.6 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 72664.8 | 28547649
9304 | 3,0-4 | 21355 | 5124 | 30 | -0.067475 | 13.6675 | 13.6 | 27.7 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 69686.4 | 26255376
9301 | 3,0-14 |  | 5299 | 29 | -0.4 | 13.4 | 13 | 27.6 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 68887 | 28079401
9301 | 3,0-12 |  | 4937 | 30 | 0.6 | 12.4 | 13 | 27.6 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 64181 | 24373969
9301 | 3,0-4 | 21116 | 4648 | 30 | 0.011055 | 12.9889 | 13 | 27.6 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 60424 | 21603904
266 | 3,0-14 |  | 5565 | 29 | -3.8 | 13.9 | 10.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 56206.5 | 30969225
266 | 3,0-12 |  | 5499 | 30 | -3.4 | 13.5 | 10.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 55539.9 | 30239001
266 | 3,0-4 | 20587 | 4770 | 30 | -3.0629 | 13.1629 | 10.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 48177 | 22752900
267 | 3,0-14 |  | 4529 | 30 | -1.6 | 11.8 | 10.2 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 46195.8 | 20511841
267 | 3,0-12 |  | 4437 | 30 | -1.2 | 11.4 | 10.2 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 45257.4 | 19686969
267 | 3,0-4 | 20538 | 3888 | 30 | -1.7056 | 11.9056 | 10.2 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 39657.6 | 15116544
nummerloos1 | 3,0-14 |  | 5499 | 32 | -1.8 | 13.8 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 65988 | 30239001
nummerloos1 | 3,0-12 |  | 5674 | 31 | -1.9 | 13.9 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 68088 | 32194276 | grote afwijkingen overal, kan ook te wijten zijn aan andere gehaka. Staat andere software op, heeft backlight, toont geen temperatuur etc.
nummerloos1 | 3,0-4 | 20890 | 5164 | 31 | -1.7245 | 13.7245 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | uit grote bak, redelijk warm | 61968 | 26666896
262 | 3,0-14 |  | 4782 | 32 | -1.3 | 12.3 | 11 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 52602 | 22867524
262 | 3,0-12 |  | 4852 | 31 | -1.2 | 12.2 | 11 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 53372 | 23541904
262 | 3,0-4 | 21022 | 4134 | 31 | -1.2562 | 12.2562 | 11 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 45474 | 17089956
261 | 3,0-14 |  | 5398 | 32 | -1.3 | 13.6 | 12.3 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 66395.4 | 29138404
261 | 3,0-12 |  | 5394 | 33 | -1 | 13.3 | 12.3 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 66346.2 | 29095236
261 | 3,0-4 | 20277 | 5135 | 32 | -1.3832 | 13.6832 | 12.3 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 63160.5 | 26368225
266 | 3,0-14 |  | 5417 | 33 | -1.5 | 13.6 | 12.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 65545.7 | 29343889
266 | 3,0-12 |  | 5460 | 33 | -1.3 | 13.4 | 12.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 66066 | 29811600
266 | 3,0-4 | 20290 | 5152 | 32 | -1.6074 | 13.7074 | 12.1 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 62339.2 | 26543104
269 | 3,0-14 |  | 5469 | 33 | -1.7 | 13.7 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 65628 | 29909961
269 | 3,0-12 |  | 5483 | 33 | -1.5 | 13.5 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 65796 | 30063289
269 | 3,0-4 | 20302 | 5362 | 32 | -2.0067 | 14.0067 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 64344 | 28751044
270 | 3,0-14 |  | 5389 | 33 | -1.5 | 13.5 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 64668 | 29041321
270 | 3,0-12 |  | 5377 | 33 | -1.3 | 13.3 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 64524 | 28912129
270 | 3,0-4 | 20271 | 5029 | 32 | -1.5321 | 13.5321 | 12 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-19 | zonnig | monster zoals sol y café | 60348 | 25290841
296 | 3,0-14 |  | 5678 | 33 | -1.9 | 14.1 | 12.2 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-22 | zonnig | monster zoals sol y café | 69271.6 | 32239684
296 | 3,0-12 |  | 5436 | 33 | -1.2 | 13.4 | 12.2 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-22 | zonnig | monster zoals sol y café | 66319.2 |  | Update: ligt deels aan gehaka maar grootste deel aan andere omgeving. Cycles zijn leeg al 700 minder, zal wss ook invloed hebben op cycles bij meting.
296 | 3,0-4 | 20289 | 5215 | 33 | -1.5972 | 13.7972 | 12.2 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-22 | zonnig | monster zoals sol y café | 63623
295 | 3,0-14 |  | 4613 | 33 | 0.7 | 11.9 | 12.6 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-22 | zonnig | monster zoals sol y café | 58123.8
295 | 3,0-12 |  | 5444 | 34 | -0.8 | 13.4 | 12.6 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-22 | zonnig | monster zoals sol y café | 68594.4
295 | 3,0-4 | 20248 | 5322 | 33 | -1.3497 | 13.9497 | 12.6 |  | 1 | San Agustin | 780 | nee | oro | 2016-07-22 | zonnig | monster zoals sol y café | 67057.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Gehakas
|  | Gehaka Augosto 12071123001010 |  | Gehaka 12071123001009 |  | Gehaka kapot 14071675001013 | Gehaka patron 12050202001006
Sample number | Date | Hum | Temp | Hum | Temp | Hum | Hum |  | FoutPatrAug
256 | 2016-07-19 | 10.9 | 27.5 | 11 | 28 |  |  |  | -1
255 | 2016-07-19 | 11.9 | 27.5 | 12 | 27.9 |  |  |  | -1.1
257 | 2016-07-19 | 14.1 | 27.4 | 14.5 | 27.9 |  |  |  | -1
253 | 2016-07-19 | 11.7 | 27.7 | 11.7 | 28 |  |  |  | -1.1
9309 |  | 12 | 28 | 11.9 | 28.5 |  |  |  | -1.3
9301 |  | 13 | 27.6 | 12.9 | 28.4 |  |  |  | -1.1
9304 |  | 13.6 | 27.7 | 13.4 | 28.2 |  |  |  | -1.2
9303 |  | 12.1 | 27.7 | 12.1 | 28.3 |  |  |  | -1.1
9533 |  | 13.9 | 29.4 |  |  | 13.3 | 12.9 | de gehaka kapot staat op twee decimalen precisie, moet wel twee keer zelfde sample meten | -1
9530 |  | 12.2 | 29.3 |  |  | 11.36 | 11.1 |  | 0
9531 |  | 13.8 |  |  |  | 13.18 | 12.8 | zelfde sample meerdere keren gemeten. Patron doet raar | 0
9531 |  | 13.8 |  |  |  | 13.25 | 12.7 |  | 0
9531 |  | 13.8 |  |  |  | 13.24 | 12.5 |  | 0
9531 |  | 13.8 |  |  |  | 13.26 | 12.7 |  | 0
9531 |  | 13.8 |  |  |  | 13.24 | 12.6 |  | 0
9531 |  | 13.8 |  |  |  | 13.25 | 12.7 |  | 0
9536 |  | 14.3 | 30.6 |  |  | 13.89 | 13.3 |  | 0
0
-11.9
11.21
|  | 11.9 |  |  |  | 11.2
11.21
9306

## Gehakas_nieuw
ook getest met stopcontact/batterij, geen verschil. Gehakas werken prima als ze goed gekalibreerd zijn.
[5 empty] | gemidd | gemidd
Sample number | Date | Gehaka Augosto 12071123001010 | Gehaka nieuw februari 14071675031011 | Gehaka kapot 14071675001013 | -0.63333 | -0.0019048
9306 | 2016-07-20 | 11.9 | 11.2 | 11.21 | -0.7 | -0.01
9307 | 2016-07-20 | 13 | 12.5 | 12.44 | -0.5 | 0.06
9308 | 2016-07-20 | 11.8 | 11.2 | 11.12 | -0.6 | 0.08
9298 | 2016-07-20 | 12.3 | 11.7 | 11.72 | -0.6 | -0.02
9340 | 2016-07-20 | 13.3 | 12.4 | 12.3 | -0.9 | 0.1
9341 | 2016-07-20 | 12.4 | 11.7 | 11.58 | -0.7 | 0.12
9339 | 2016-07-20 | 12.4 | 11.5 | 11.53 | -0.9 | -0.03
9306 | 2016-07-21 | 11.8 | 11.1 | 11.11 | -0.7 | -0.01 |  | zelfde samples 1 dag later
9307 | 2016-07-21 | 12.9 | 12.3 | 12.28 | -0.6 | 0.02
9308 | 2016-07-21 | 11.8 | 11 | 11.1 | -0.8 | -0.1
9298 | 2016-07-21 | 12.3 | 11.9 | 11.68 | -0.4 | 0.22
9340 | 2016-07-21 | 13.1 | 12.3 | 12.32 | -0.8 | -0.02
9341 | 2016-07-21 | 12.3 | 11.8 | 11.62 | -0.5 | 0.18
9339 | 2016-07-21 | 12 | 11.6 | 11.54 | -0.4 | 0.06
9306 | 2016-07-22 | 12 | 11.3 | 11.46 | -0.7 | -0.16
9307 | 2016-07-22 | 12.9 | 12.4 | 12.53 | -0.5 | -0.13
9308 | 2016-07-22 | 11.9 | 11 | 11.34 | -0.9 | -0.34
9298 | 2016-07-22 | 12.3 | 11.8 | 11.65 | -0.5 | 0.15
9340 | 2016-07-22 | 12.8 | 12.4 | 12.59 | -0.4 | -0.19
9341 | 2016-07-22 | 12.4 | 11.8 | 11.79 | -0.6 | 0.01
9339 | 2016-07-22 | 12.2 | 11.6 | 11.63 | -0.6 | -0.03

## SanAgustin22juli
Sample number | Date | Gehaka kapot 14071675001013 | Gehaka San Agustin 14071675001012
9306 | 2016-07-20 | 11.21
9307 | 2016-07-20 | 12.44
9308 | 2016-07-20 | 11.12
9298 | 2016-07-20 | 11.72
9340 | 2016-07-20 | 12.3 | [10 empty] | 20190 leeg 304 |  | blijft ongeveer stabiel, nooit meer dan 100 afwijking
9341 | 2016-07-20 | 11.58 |  |  | er zijn boeren die hier binnenkomen aan 30% vochtigheid.
9339 | 2016-07-20 | 11.53 |  |  | Boeren zijn over het algemeen enthousiast en willen de 300-400 soles neertellen voor ons device
9306 | 2016-07-21 | 11.11 |  |  | Ik denk dat het belangrijk is dat we correct kunnen zeggen of pergamino op hoogte meer dan pakweg 18% is of niet
9307 | 2016-07-21 | 12.28
9308 | 2016-07-21 | 11.1
9298 | 2016-07-21 | 11.68 | [10 empty] | 20311 | na tijdje
9340 | 2016-07-21 | 12.32
9341 | 2016-07-21 | 11.62
9339 | 2016-07-21 | 11.54
9306 | 2016-07-22 | 11.46
9307 | 2016-07-22 | 12.53
9308 | 2016-07-22 | 11.34
9298 | 2016-07-22 | 11.65
9340 | 2016-07-22 | 12.59
9341 | 2016-07-22 | 11.79
9339 | 2016-07-22 | 11.63
9340 | 2016-07-22 | 12.42 | 12.3
9340 | 2016-07-22 | 12.53 | 12.5 | na tijdje wachten, uit plastic zakje
9340 | 2016-07-22 | 12.49
9298 | 2016-07-22 | 11.57 | 11.8
9341 | 2016-07-22 | 11.66 | 11.7
9308 | 2016-07-22 | 11.09 | 11 |  |  | 295 | 3,0-4 | 20153 | 5204 | 31
9307 | 2016-07-22 | 12.19 | 12.1 |  |  | 295 | 3,0-12 |  | 5396 | 31 | 13.3
9306 | 2016-07-22 | 11.21 | 11.1 |  |  | 295 | 3,0-14 |  | 5476 | 32 | 13.7
[6 empty] | 9307 | 3,0-4 | 20278 | 5133 | 32 |  | net uit pakje, zonder te laten gewennen
[6 empty] | 9307 | 3,0-4 | 20237 | 5224 | 32 |  | na gewennen
[6 empty] | 9307 | 3,0-4 | 20270 | 5358 | 33 |  | na nog meer gewennen

## OudeMeter
Oude meter gevonden met calibratiecoefficienten! Geeft wel battery voltage 0,0V
Sample nr | Oude meter | Oude meter cycli | Oude meter temp | Gehaka | Gehaka temp | Error
10225 | 12.6 | 4334 | 29 | 14 | 30.6 | 1.4
10225 | 12.7 | 4370 | 29 | 14 | 30.6 | 1.3
10227 | 13.3 | 4668 | 29 | 13.7 | 31.1 | 0.4
10228 | 13.3 | 4662 | 29 | 13.8 | 31.2 | 0.5
10226 | 12.8 | 4421 | 30 | 12.9 | 30.7 | 0.1
10238 | 12.7 | 4379 | 31 | 13 | 31.6 | 0.3
10239 | 12.4 | 4231 | 31 | 12.8 | 31.7 | 0.4
454 | 11.8 | 3952 | 31 | 12.1 | 30.6 | 0.3

## PergaBooster
|  | Pergamino |  |  |  |  | Oro | [5 empty] | Na gebruik van pilador is de café oro zeer warm.
Sample nr | Gebruikte humsen | Humsen leeg/hum | Cycli | Temp | Gehaka | Temp | humsen leeg/hum | Cycli | Temp | Gehaka | Temp
1 | PergaBooster | 18669 | 850 | 6552 | [7 empty] | warm, recht uit de zon
1 | PergaBooster | 18688 | 837 | 6552 | 23 | 33.3 | [5 empty] | Temp nog niet gekalibreerd
1 | PergaBooster | 18661 | 860 | 31 | 22.8 | 31 | [5 empty] | temp gekalibreerd, na afkoelen
1 | oude JT | [5 empty] | 26.6 | 10830 | 29 | 27.2 | 35.6 | superwarm
1 | oude JT | [5 empty] | 23.8 | 9550 | 31 | 28 | 31.7 | na afkoelen
1 | oude JT | [5 empty] | 21.5 | 8481 | 31
1 | oude JT | [5 empty] | 20.7 | 8077 | 31
1 | oude JT | [5 empty] | 20 | 7760 | 31
1 | oude JT | [5 empty] | 19.7 | 7646 | 31
1 | oude JT | [5 empty] | 20.6 | 8062 | 31
1 | oude JT | [5 empty] | 20.6 | 8042 | 31
1 | oude JT | [5 empty] | 20.2 | 7852 | 31 | 27.3 | 31.3 | achtereenvolgende metingen, lijkt zich te stabiliseren

## Augostometer
11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | waarden buiten avg + 0,5stddev worden gemarkeerd | [8 empty] | 142g afwegen voor gehaka
Sample nummer | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Error | Voorspelling | Gehaka humidity | Gehaka temp | Complete | Gebruikte meter | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra | hum*cycls | cycl² | aantal geldige samples | 11
9355 | 25668 | 12160 | 30 | -11.5972 | 23.6972 | 12.1 | 30.4 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 147136 | 147865600 | "-sum(hum*cycl)" | -946168.5
9359 | 25744 | 7956 | 30 | -2.1044 | 17.7044 | 15.6 | 31.4 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-15 | avond |  | 124113.6 | 63297936 | hum_avg | 13.4818
9453 | 20492 | 3801 | 30 | -0.68156 | 11.7816 | 11.1 | 30.1 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 42191.1 | 14447601 | cycl_avg | 6296.3636
9468 | 20581 | 5873 | 30 | -1.4352 | 14.7352 | 13.3 | 30.6 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 78110.9 | 34492129 | controle | 6296.3636
9465 | 20653 | 6606 | 31 | 0.11996 | 15.78 | 15.9 | 30.3 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 105035.4 | 43639236 | sum_cycl | 69260
9465 | 20598 | 6595 | 31 | 0.035638 | 15.7644 | 15.8 | 30.6 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 104201 | 43494025 | sum_hum | 148.3
259 | 20130 | 5957 | 30 | -1.0549 | 14.8549 | 13.8 | 29.2 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 82206.6 | 35485849 | sum_cycl² | 490862190
258 | 20214 | 6115 | 30 | -1.2801 | 15.0801 | 13.8 | 29.2 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 84387 | 37393225
256 | 20537 | 3331 | 29 | -0.21158 | 11.1116 | 10.9 | 27.5 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 36307.9 | 11095561 | teller_a | -12417.7727
255 | 20572 | 4878 | 30 | -1.4168 | 13.3168 | 11.9 | 27.5 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 58048.2 | 23794884 | noemer_a | -54776044.5455
257 | 20616 | 5988 | 30 | -0.79909 | 14.8991 | 14.1 | 27.4 | 1 | augosto | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-19 | ochtend |  | 84430.8 | 35856144
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | const_a | 0.0002267
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | const_b | 12.0544
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## GroteHoogte
60 | 0 | 19 | 57 | 57 |  |  | 54 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
[5 empty] | waarden buiten avg + 0,5stddev worden gemarkeerd | [6 empty] | 142g afwegen voor gehaka
Sample nummer | Gebruikte meter | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Error | Voorspelling | Gehaka 14071675001013 | Complete | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra | hum*cycls | cycl² |  | aantal geldige samples | 57
9697 | 3,0-14 |  | 5309 | 30 | -1.57 | 13.4 | 11.83 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | namiddag | heel vreemd, lege cycli wijken hard af. Misschien omdat ventilator aan staat, voor de rest niks verschillend hier. | #REF! | 28185481 |  | "-sum(hum*cycl)" | #REF!
9697 | 3,0-12 |  | 5321 | 30 | -1.37 | 13.2 | 11.83 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | namiddag |  | #REF! | 28313041 |  | hum_avg | 12.8252
9697 | 3,0-4 | 19711 | 4851 | 30 | -1.4483 | 13.2783 | 11.83 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | namiddag |  | #REF! | 23532201 |  | cycl_avg | 5142.9825
9682 | 3,0-14 |  | 4734 | 31 | -0.22 | 12.2 | 11.98 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | namiddag |  | #REF! | 22410756 |  | controle | 5142.9825
9682 | 3,0-12 |  | 4599 | 31 | 0.28 | 11.7 | 11.98 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | namiddag |  | #REF! | 21150801 |  | sum_cycl | 293150
9682 | 3,0-4 | 19748 | 4414 | 30 | -0.67538 | 12.6554 | 11.98 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | namiddag | weegschaal is slechts op 1g nauwkeurig | #REF! | 19483396 |  | sum_hum | 692.56
320 | 3,0-14 |  | 5171 | 31 | -0.84 | 13.1 | 12.26 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond | gebruikte gehaka humsen is die die zogezegd kapot was | 63396.46 | 26739241 |  | sum_cycl² | 1448356946
320 | 3,0-12 |  | 5213 | 30 | -0.64 | 12.9 | 12.26 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 63911.38 | 27175369
320 | 3,0-4 | 19637 | 4827 | 30 | -0.98411 | 13.2441 | 12.26 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 59179.02 | 23299929 |  | teller_a | #REF!
323 | 3,0-14 |  | 4490 | 31 | -0.45 | 11.7 | 11.25 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 50512.5 | 20160100 |  | noemer_a | 59308361.0175
323 | 3,0-12 |  | 4699 | 31 | -0.65 | 11.9 | 11.25 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 52863.75 | 22080601
323 | 3,0-4 | 19502 | 4183 | 30 | -1.0761 | 12.3261 | 11.25 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 47058.75 | 17497489 |  | const_a | #REF!
9700 | 3,0-14 |  | 5150 | 31 | -0.34 | 13 | 12.66 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 65199 | 26522500 |  | const_b | #REF!
9700 | 3,0-12 |  | 5308 | 31 | -0.44 | 13.1 | 12.66 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 67199.28 | 28174864
9700 | 3,0-4 | 19446 | 4845 | 30 | -0.60977 | 13.2698 | 12.66 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 61337.7 | 23474025
9706 | 3,0-14 |  | 5419 | 16 | -1.04 | 13.6 | 12.56 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond | temperatuursensor kapot? :p meting opnieuw gedaan, gaf 11°C erna | 68062.64 | 29365561
9706 | 3,0-12 |  | 5439 | 30 | -0.84 | 13.4 | 12.56 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 68313.84 | 29582721
9706 | 3,0-4 | 19490 | 5217 | 30 | -1.24 | 13.8 | 12.56 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 65525.52 | 27217089
9699 | 3,0-14 |  | 5896 | 30 | 0.74 | 14.6 | 15.34 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 90444.64 | 34762816
9699 | 3,0-12 |  | 5758 | 31 | 1.34 | 14 | 15.34 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 88327.72 | 33154564
9699 | 3,0-4 | 19549 | 5603 | 30 | 0.98972 | 14.3503 | 15.34 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 85950.02 | 31393609
9694 | 3,0-14 |  | 5198 | 29 | -0.69 | 13.1 | 12.41 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 64507.18 | 27019204
9694 | 3,0-12 |  | 5410 | 30 | -0.89 | 13.3 | 12.41 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 67138.1 | 29268100
9694 | 3,0-4 | 19561 | 4911 | 30 | -0.95385 | 13.3638 | 12.41 | 1 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-25 | avond |  | 60945.51 | 24117921
9700 | 3,0-14 |  | 5203 | 28 | -0.87 | 13.2 | 12.33 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 64152.99 | 27071209
9700 | 3,0-12 |  | 4981 | 27 | -0.17 | 12.5 | 12.33 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 61415.73 | 24810361
9700 | 3,0-4 | 19662 | 4792 | 27 | -0.86421 | 13.1942 | 12.33 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 59085.36 | 22963264
9697 | 3,0-14 |  | 5289 | 28 | -1.33 | 13.3 | 11.97 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 63309.33 | 27973521
9697 | 3,0-12 |  | 5011 | 29 | -0.53 | 12.5 | 11.97 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 59981.67 | 25110121
9697 | 3,0-4 | 19678 | 4762 | 28 | -1.1815 | 13.1515 | 11.97 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 57001.14 | 22676644
9706 | 3,0-14 |  | 5502 | 28 | -1.29 | 13.8 | 12.51 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend | zegt 2x na elkaar 7,9% hum (2625 cycli), daarna batterij vervangen | 68830.02 | 30272004
9706 | 3,0-12 |  | 5413 | 28 | -0.79 | 13.3 | 12.51 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 67716.63 | 29300569
9706 | 3,0-4 | 19670 | 5090 | 29 | -1.109 | 13.619 | 12.51 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 63675.9 | 25908100
9699 | 3,0-14 |  | 6129 | 28 | -0.06 | 15.1 | 15.04 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 92180.16 | 37564641
9699 | 3,0-12 |  | 6029 | 28 | 0.44 | 14.6 | 15.04 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 90676.16 | 36348841
9699 | 3,0-4 | 19666 | 5626 | 29 | 0.65693 | 14.3831 | 15.04 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 84615.04 | 31651876
320 | 3,0-14 |  | 5081 | 28 | -0.2 | 13.1 | 12.9 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend | opeenvolgende metingen: 15,1 ; 13,9 ; 13,1; 10,6; 15,2; 12,9; 13,0; 12,8; 12,6; 12,9 zeer slechte repeatability | 65544.9 | 25816561
320 | 3,0-12 |  | 4910 | 29 | -0.19 | 12.3 | 12.11 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 59460.1 | 24108100 | grote afwijkingen overal, kan ook te wijten zijn aan andere gehaka. Staat andere software op, heeft backlight, toont geen temperatuur etc.
320 | 3,0-4 | 19662 | 4695 | 29 | -0.94594 | 13.0559 | 12.11 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 56856.45 | 22043025
323 | 3,0-14 |  | 5079 | 28 | -0.99 | 12.9 | 11.91 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 60490.89 | 25796241
323 | 3,0-12 |  | 5011 | 29 | -0.59 | 12.5 | 11.91 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 59681.01 | 25110121
323 | 3,0-4 | 19621 | 4768 | 29 | -1.25 | 13.16 | 11.91 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 56786.88 | 22733824
324 | 3,0-14 |  | 4549 | 28 | -0.67 | 11.8 | 11.13 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 50630.37 | 20693401
324 | 3,0-12 |  | 4557 | 29 | -0.47 | 11.6 | 11.13 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 50719.41 | 20766249
324 | 3,0-4 | 19662 | 4176 | 30 | -1.1861 | 12.3161 | 11.13 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 46478.88 | 17438976
9694 | 3,0-14 |  | 5421 | 28 | -1.21 | 13.6 | 12.39 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 67166.19 | 29387241
9694 | 3,0-12 |  | 5274 | 29 | -0.71 | 13.1 | 12.39 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 65344.86 | 27815076
9694 | 3,0-4 | 19647 | 4999 | 29 | -1.0993 | 13.4893 | 12.39 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 61937.61 | 24990001
9700 | 3,0-14 |  | 5208 | 28 | -0.93 | 13.2 | 12.27 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend | eerste meting opnieuw na uur laten openstaan, verandert niet veel | 63902.16 | 27123264
9700 | 3,0-12 |  | 5121 | 29 | -0.53 | 12.8 | 12.27 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 62834.67 | 26224641
9700 | 3,0-4 | 19661 | 4861 | 30 | -1.0226 | 13.2926 | 12.27 | 1 | José del alto | 1100 | nee | oro | 2016-07-26 | ochtend |  | 59644.47 | 23629321
9694 | 3,0-14 |  | 5355 | 29 | -0.97 | 13.5 | 12.53 | 1 | triumpho sector buenas aires | 1700 | nee | oro | 2016-07-26 | middag |  | 67098.15 | 28676025
9694 | 3,0-12 |  | 5299 | 30 | -0.57 | 13.1 | 12.53 | 1 | triumpho sector buenas aires | 1700 | nee | oro | 2016-07-26 | middag |  | 66396.47 | 28079401
9694 | 3,0-4 | 19721 | 5092 | 30 | -1.0919 | 13.6219 | 12.53 | 1 | triumpho sector buenas aires | 1700 | nee | oro | 2016-07-26 | middag |  | 63802.76 | 25928464
9699 | 3,0-14 |  | 6022 | 30 | 0.52 | 14.8 | 15.32 | 1 | triumpho sector buenas aires | 1700 | nee | oro | 2016-07-26 | middag |  | 92257.04 | 36264484
9699 | 3,0-12 |  | 6085 | 30 | 0.62 | 14.7 | 15.32 | 1 | triumpho sector buenas aires | 1700 | nee | oro | 2016-07-26 | middag |  | 93222.2 |  | Update: ligt deels aan gehaka maar grootste deel aan andere omgeving. Cycles zijn leeg al 700 minder, zal wss ook invloed hebben op cycles bij meting.
9699 | 3,0-4 | 19748 | 5795 | 30 | 0.69603 | 14.624 | 15.32 | 1 | triumpho sector buenas aires | 1700 | nee | oro | 2016-07-26 | middag |  | 88779.4
9699 | 3,0-14 | [5 empty] | 14.6 | 0 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-26 | avond |  | 0
9699 | 3,0-12 | [5 empty] | 14.6 | 0 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-26 | avond |  | 0
9699 | 3,0-4 |  |  |  |  | 6.3633 | 14.6 | 0 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-26 | avond |  | 0
[8 empty] | 0 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-26 | avond
[8 empty] | 0 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-26 | avond
[8 empty] | 0 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-26 | avond
[8 empty] | 0 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-07-26 | avond
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0